机电工程学院

《工程项目实践（五）：机电系统设计与创新实践》

开题设计报告

| 姓名 | 班级 | 学号 |
| --- | --- | --- |
| 王子杰 | 机械2304班 | 8203230717 |

指导教师     张友旺

学院    机电工程学院

2026年 4月 13日

目录

一、设计题目	2

二、背景与意义	2

三、研究现状	3

四、研究目的及内容	3

五、技术指标	4

六、进度安排	4

七、 技术路线及难点	5

八、 预期成果和可行性分析	7

一、设计题目

基于STM32的可语音控制的多功能（心率、血氧、体温监测及计步）健康监测显时手环设计

二、背景与意义

（一）研究背景

随着物联网、传感器微型化及嵌入式技术的快速发展，可穿戴健康监测设备已从概念走向大众生活。全球人口老龄化趋势与慢性病管理需求驱动着便携式生理参数采集技术的持续演进，心率、血氧饱和度、体温作为人体基础生命体征，其连续监测对心血管疾病预警、运动健康管理及术后康复监护具有重要参考价值。当前市面上成熟的智能手环产品虽功能完善，但大多采用高度集成的专用芯片方案，开发门槛高、定制灵活性有限，不利于嵌入式学习者从底层理解其工作原理。在工程教育领域，以STM32为代表的ARM Cortex-M系列微控制器凭借丰富的外设接口、成熟的开发生态和较低的入门门槛，已成为嵌入式系统教学的优选平台。将STM32与分立式传感器模块结合，从底层驱动到上层算法逐层构建一个完整的多功能健康监测系统，不仅能够复现商用产品的核心功能逻辑，更能深入理解可穿戴设备从信号采集、数字滤波、特征提取到无线传输的完整技术链路。

本课题以STM32F103ZET6微控制器为核心，集成心率血氧、体温、运动姿态等多种传感器，配合蓝牙无线通信与离线语音识别模块，设计并实现一款具备心率监测、血氧检测、体温测量、计步统计、时钟显示及语音控制功能的可穿戴健康手环原型系统。课题涵盖嵌入式硬件设计、传感器驱动开发、实时操作系统任务调度、数字信号处理算法及短距离无线通信等多个技术领域，具有较强的工程综合性和实践教学价值。通过本课题的训练，可系统掌握以下工程能力：（1）基于STM32标准外设库的I2C、UART、1-Wire等多种通信协议的驱动开发方法；（2）FreeRTOS实时操作系统在多传感器并发采集场景下的任务划分与优先级设计；（3）PPG光电容积脉搏波信号的数字滤波与特征提取算法实现；（4）从硬件选型、电路搭建、软件编程到系统联调的完整嵌入式产品开发流程。

该设计采用模块化架构，硬件上各传感器独立可替换，软件上遵循"硬件抽象层->驱动层->算法层->应用层"四层架构，具备良好的可扩展性和可维护性，可为同类教育开发项目提供参考方案。

三、研究现状

在商用产品方面，Apple Watch系列已实现心电图、血氧、心率变异性等多参数监测，但其传感器融合算法高度封闭，且价格较高。小米手环、华为手环等国产产品在心率与血氧监测方面已达到临床可接受的精度，同时具备低功耗蓝牙持续连接能力，单次充电续航可达两周以上，但其硬件方案多为定制ASIC芯片，二次开发空间有限。在开源社区与教育开发领域，基于MAX30102、MPU6050等通用传感器模块配合Arduino或STM32的健康监测项目较为常见，但多数项目仅停留在单一传感器数据读取与简单显示层面，缺乏多传感器协同工作下的实时调度优化、信号质量评估与异常值剔除、以及语音交互等实用功能的系统集成。本课题在借鉴现有产品功能设计思路的基础上，采用全分立模块方案，从底层驱动到上层算法逐层自主实现，在不依赖商业闭源SDK的前提下完成多功能集成，兼顾了技术学习深度与系统功能完整性。

四、研究目的及内容

本课题以STM32F103ZET6微控制器为核心，基于正点原子M144Z-M3最小系统板，完成多功能健康监测手环的硬件搭建、软件编程及系统调试，实现全部设计功能并交付实物样机。具体研究内容如下：

1. 方案设计与硬件选型：确定系统总体架构，完成各模块选型与通信接口分配。主控采用正点原子M144Z-M3最小系统板（搭载STM32F103ZET6，Cortex-M3内核，72MHz主频，512KB Flash/64KB SRAM）；心率血氧检测选用MAX30102反射式PPG传感器（I2C1接口，100Hz采样率）；体温检测选用DS18B20数字温度传感器（1-Wire单总线，12位分辨率）；运动检测选用MPU6050六轴惯性测量单元（I2C1接口，与MAX30102共用总线）；时钟模块选用DS1302实时时钟芯片（三线SPI接口）；数据显示选用0.96寸SSD1306 OLED显示屏（128 x 64分辨率，I2C2独立总线）；语音识别选用ASR PRO离线语音模块（UART2接口，9600bps）；无线通信选用HC-05蓝牙串口透传模块（UART1接口）。系统整体采用双I2C总线架构：I2C1挂载MAX30102和MPU6050，I2C2独立驱动OLED，避免高速PPG数据读取与屏幕刷新竞争总线带宽。

2. 软件开发：基于Keil MDK5集成开发环境（ARMCLANG V6.24编译器）和FreeRTOS实时操作系统，采用模块化分层架构进行程序设计。底层编写I2C（含自动总线复位与互斥锁保护）、UART（含过载错误自动清除）、1-Wire（含临界区时序保护）等多种通信协议的硬件抽象层驱动。中间层为各外设模块驱动，包括MAX30102 FIFO批量读取与寄存器配置、MPU6050三轴加速度读取、DS18B20温度转换与CRC校验、DS1302时钟读写与自检、SSD1306 OLED分页显示与脏页增量刷新、HC-05蓝牙AT指令与数据透传、ASR PRO单字节指令解析等。算法层实现PPG信号0.5-5Hz带通滤波与动态阈值峰值检测心率算法、R值法血氧饱和度计算、基于加速度矢量幅值的EMA自适应阈值计步算法与运动状态分类（步行/跑步/晃动/静止）、体表温度到核心体温的环境温度补偿算法。应用层基于FreeRTOS创建四个任务：传感器采集任务（200ms周期，最高优先级3）、显示刷新任务（50ms周期，优先级2）、语音识别任务（100ms周期，优先级2）、蓝牙通信任务（20ms周期，优先级2，每2秒自动上报JSON格式健康数据包）。

3. 系统调试与优化：对各硬件模块逐一进行上电自检与功能验证（如DS1302通信自检、DS18B20存在脉冲检测、I2C设备地址扫描等），确保硬件连接可靠后再进行模块驱动联调。采用"单模块测试->双模块联调->全系统集成"的渐进式调试策略，重点解决I2C总线多设备并发访问冲突、1-Wire时序被FreeRTOS任务切换打断、UART接收缓冲区溢出错误等问题。在功能正常的基础上，通过对比标准测量仪器数据，对心率、血氧、体温算法参数进行标定与优化。

4. 课题总结：撰写完整的产品设计说明书。

五、技术指标

1. 主控芯片：STM32F103ZET6；

2. 监测功能指标：实时采集并处理生理信号，走路自动计步并区分运动状态；心率有效测量范围30-200bpm，静态条件下测量误差 <= +/-5bpm；血氧饱和度测量范围50%-100%，静态条件下测量误差 <= +/-3%；体温测量范围30-45摄氏度，误差 <= +/-0.5摄氏度（受DS18B20接触式测量方式限制）；计步准确率 >= 90%（正常步行条件，30步以上统计）。

3. 显示方式：0.96寸SSD1306 OLED显示屏（128 x 64像素，I2C接口），采用分页轮播方式交替显示心率、血氧、步数、体温、时间共五个页面，可通过按键或语音指令手动切页，显示刷新周期50ms。

4. 通信方式：通过HC-05蓝牙模块实现UART串口透传（默认波特率9600bps），支持AT指令配置；系统每2秒自动通过蓝牙上报一次JSON格式健康数据包（包含心率、血氧、步数、体温四项），同时支持通过蓝牙串口下发RTC校时指令（TIME HH:MM:SS DD/MM/YY）和SpO2校准系数配置指令（CAL A B）。

5. 供电方式：开发板通过USB 5V供电或外接5V直流电源，各传感器模块经开发板板上3.3V/5V电源引脚取电，满足实验室调试与演示场景的供电需求。

6. 语音控制功能：通过ASR PRO离线语音识别模块实现非特定人声指令识别，支持心率查询、血氧查询、步数查询、体温查询、时间显示、计步清零、主页、翻页、运动状态查询共9条中文语音指令，模块通过UART2以单字节编码（0x01-0x09）向主控传输识别结果，识别响应时间 <= 2秒。

7. 系统运行指标：传感器数据采集周期200ms，显示刷新周期50ms，蓝牙上报周期2s，FreeRTOS任务切换节拍1ms，系统上电后全功能启动时间 < 3秒，连续运行无卡顿或死机。

六、进度安排

1. 第7周：查阅相关资料，完成课题方案设计，确定硬件选型，撰写开题报告；

2. 第8周：搭建硬件电路，完成各模块接线，检查电路连接正确性，确保各模块运行正常；

3. 第9-12周：基于Keil开发环境，编写软件程序，分步调试各模块功能；

4. 第13-14周：进行系统整体联调，优化监测数据精度，完善各项功能；

5. 第15-16周：整理设计资料，绘制原理图、流程图，完成产品设计说明书撰写并完成答辩。

- 技术路线及难点

（一）技术路线

第一步为课题需求分析与总体方案设计。梳理手环目标功能清单（心率/血氧/体温/计步/时钟/语音/蓝牙七大模块），确定以STM32F103ZET6为主控、各传感器为独立外设的星型硬件拓扑结构，规划双I2C总线方案（传感器共用I2C1、显示屏独占I2C2）以避免带宽冲突，完成全部模块选型并验证引脚分配的兼容性（含I2C1重映射至PB8/PB9）。

第二步为硬件系统搭建。按照引脚分配表完成STM32最小系统板与各传感器模块的杜邦线连接：MAX30102和MPU6050共用I2C1总线（SCL-PB8, SDA-PB9）；SSD1306 OLED独占I2C2总线（SCL-PB10, SDA-PB11）；DS18B20使用1-Wire单总线（DQ-PA1）；DS1302使用三线SPI（CLK-PB1, DAT-PB14, CE-PB13）；HC-05使用UART1（TXD-PA10, RXD-PA9, VCC-5V）；ASR PRO使用UART2（TX-PA3, RX-PA2, VCC-5V）。检查各模块供电电压是否正确、共地是否可靠，通电后逐一验证模块工作状态。

第三步为软件系统开发。基于Keil MDK5集成开发环境和ARMCLANG V6.24编译器，以FreeRTOS实时操作系统为软件运行框架，按照"硬件抽象层->驱动层->算法层->应用层"四层架构逐层编写代码。硬件抽象层封装I2C双总线操作（包含超时检测、总线自动复位和FreeRTOS互斥锁保护）、UART收发（含过载错误ORE自动清除）、1-Wire位操作（含临界区时序保护）等底层通信函数；驱动层为每个外设编写统一的Init+ReadData接口；算法层实现PPG信号两级IIR滤波（0.5Hz高通+5Hz低通）与动态阈值峰值检测、R值法血氧拟合、自适应阈值计步与运动状态分类、体表-核心温度补偿等信号处理算法；应用层创建四个FreeRTOS任务——传感器采集（200ms/优先级3）、显示刷新（50ms/优先级2）、语音识别（100ms/优先级2）、蓝牙通信（20ms/优先级2）——将各模块功能整合为完整的多任务系统。

第四步为系统联合调试与性能优化。采用"先硬件后软件、先局部后整体"的调试策略，首先确认各模块上电自检通过（DS1302 RAM读写测试、DS18B20存在脉冲检测、I2C设备地址扫描等）；然后以单个传感器为单位进行驱动调试，确认数据采集的正确性和稳定性；再进行多模块并发工作测试，重点验证I2C1总线上MAX30102与MPU6050在互斥锁保护下是否出现数据丢帧或总线死锁；最后进行全系统拷机测试（连续运行 >= 2小时），检查内存泄漏、任务栈溢出、串口缓冲区溢出等潜在问题，同时借助标准脉搏血氧仪和水银体温计对心率、血氧、体温数据进行对比标定，调整算法参数以提高测量精度。

第五步为项目总结与文档撰写。整理系统硬件原理图（引脚分配表与模块接线图）、软件架构图（任务划分与数据流）、程序流程图（各模块驱动流程与算法处理流程）、测试数据记录（精度对比、稳定性测试），完成课程设计报告的撰写与答辩准备。

- （二）技术难点

- 1. 多模块硬件协同工作冲突

- 本系统集成7个硬件模块，通信接口涵盖I2C x 2、UART x 2、1-Wire x 1、GPIO模拟SPI x 1共四种协议。主要协同难点包括：(1)MAX30102（100Hz采样，每10ms产生一组FIFO数据）与MPU6050共用I2C1总线，若不加互斥锁控制，OLED等设备的I2C事务可能阻塞MAX30102的FIFO读取，导致32深度FIFO在320ms内溢出丢数。本系统通过FreeRTOS互斥锁对每次I2C事务加锁，并将传感器采集任务优先级设为系统最高（优先级3），确保PPG数据读取不被低优先级任务饿死。(2)DS18B20的1-Wire时序要求微秒级精确延迟（如复位脉冲480us、读时隙60us），而FreeRTOS的抢占式调度可能在时序关键段被高优先级任务打断，造成通信失败。本系统通过进入临界区（taskENTER_CRITICAL）临时关中断来保护1-Wire时序。(3)各模块供电电压不一：HC-05和ASR PRO需5V供电，MAX30102和MPU6050需3.3V供电，接线时需仔细核对避免烧毁模块。

- 2.生理传感器数据噪声干扰与精度优化

- MAX30102通过红光和红外光LED照射皮肤并检测反射光强来推算心率和血氧，原始PPG信号极易受手指轻微移动、环境光渗入、皮肤接触压力变化等因素干扰，产生基线漂移和高频毛刺。本系统采用两级一阶IIR滤波器：0.5Hz高通滤波去除基线漂移、5Hz低通滤波抑制高频噪声，滤波后的信号经动态阈值（均值+0.8倍标准差）峰值检测算法识别心跳周期，心率由最近8个峰间距的中位数换算并经过指数移动平均（alpha=0.15）平滑输出。血氧饱和度采用R值法（AC_red/DC_red与AC_ir/DC_ir之比）计算，通过线性模型拟合（SpO2 = A - B x R），系数A和B可通过蓝牙指令实时校准。DS18B20测量的是皮肤表面温度而非核心体温，本系统将MPU6050芯片温度作为环境温度参考，通过经验公式（补偿量 = 2.5 - 0.05 x (T_ambient - 25)摄氏度）估算核心体温，并在软件层限制补偿范围[1.0, 3.5]摄氏度以避免异常值。

- 3.智能计步算法误判问题

- MPU6050三轴加速度数据包含重力分量和运动分量。本系统采用0.98系数的指数移动平均从合加速度中分离重力估计值，残差超过自适应阈值时判定为潜在步伐事件。阈值并非固定值，而是通过0.995系数的EMA持续跟踪信号幅值变化，使阈值能适应不同佩戴方式和运动模式。同时设置最小步间隔400ms（对应最大步频150步/分）滤除高频抖动伪步，并通过步频和静默时长两个特征将运动状态自动分类为步行、跑步、晃动和静止。该方案在正常步行条件下计步准确率可达90%以上，跑步时偶有漏计（因步频提高后部分步伐间隔不足400ms而被过滤），剧烈晃动时偶有多计（因晃动幅度突破自适应阈值），这是单惯性传感器方案的固有局限。

- 4.离线语音识别稳定性与抗干扰性不足

- ASR PRO离线语音模块通过UART2以单字节指令码（0x01-0x09共9条指令）与主控通信。实际使用中面临两个问题：(1)环境噪声或非指令语音可能使模块输出虚假识别结果，例如随机噪声字节0x08恰好对应翻页指令，导致屏幕异常翻页。本系统通过软件冷却机制（同一指令2秒内仅响应一次）进行过滤。(2)UART2接收缓冲区在连续接收时可能出现溢出错误（ORE标志置位后UART停止接收），需在每次轮询时主动检测并清除ORE标志，确保接收通道不锁死。

- 预期成果和可行性分析

- （一）预期成果

- 1. 完成一套基于STM32的多功能健康监测手环硬件样机，可稳定运行心率、血氧、体温、计步、时钟显示以及语音控制等全部设计功能，硬件接线规范、模块布局清晰。

- 2. 完成一套完整的嵌入式软件工程（Keil MDK5工程），包含：(1)4个FreeRTOS任务的调度框架和优先级设计；(2)I2C双总线硬件抽象层（含互斥锁、超时检测与总线自动复位）；(3)6个传感器/外设的底层驱动（MAX30102/MPU6050/DS18B20/DS1302/SSD1306/HC-05）；(4)PPG信号滤波与心率血氧提取算法、自适应阈值计步与活动分类算法、体表-核心温度补偿算法；(5)ASR PRO语音指令解析与分发程序；(6)HC-05蓝牙AT指令与JSON数据上报程序。

- 3. 实现OLED分页轮播显示（心率/血氧/步数/体温/时间五个页面，按键与语音双模切页）、蓝牙定时数据上报（每2秒JSON格式）、语音指令快速响应等全功能联调，系统连续稳定运行不少于2小时。

- 4. 完成开题报告、课程设计报告、系统框图、技术路线图等全套文档。

- （二）可行性分析

- 1. 技术可行性：STM32F103ZET6是市场保有量极大的ARM Cortex-M3芯片，标准外设库和FreeRTOS移植方案成熟可靠，社区资源丰富。MAX30102、MPU6050、DS18B20、DS1302均为通用传感器模块，数据手册和参考驱动代码公开可得，各模块间通过标准数字接口（I2C/UART/1-Wire/GPIO）连接，无需设计复杂模拟电路。PPG信号处理和计步算法属于嵌入式数字信号处理的经典问题，已有成熟的理论框架（IIR滤波、峰值检测、自适应阈值等）可供参考实现。ASR PRO模块为免二次训练方案，语音指令通过串口透传，集成难度低。总体而言，本课题所涉及的技术栈均在本科生能力范围内，风险可控。

- 2. 时间可行性：课题从开题到答辩共约10周，按照"硬件搭建（1周）->驱动开发（2周）->算法实现（3周）->系统联调（2周）->文档撰写（2周）"的阶段划分推进，各阶段任务边界清晰、目标明确，时间分配合理，预留缓冲周应对调试中的不确定性。

- 3. 硬件可行性：全部模块均为成品PCB模块板，通过杜邦线与开发板排针连接，无需制板或焊接，硬件搭建门槛低、错误易修正。系统采用双I2C总线方案在物理层隔离传感器与显示屏的通信通道，从硬件层面降低了总线冲突风险。各模块独立供电（均取自开发板电源引脚），故障隔离性好。

- 4. 软件可行性：采用FreeRTOS多任务框架将传感器采集、界面显示、语音识别、蓝牙通信四大功能解耦为独立任务，各任务通过全局变量、互斥锁和临界区进行安全的数据交换，程序设计遵循高内聚、低耦合原则。代码采用四层分层架构（硬件抽象层->驱动层->算法层->应用层），各层间接口明确、单向依赖，便于分步调试和后续维护扩展。