智能健康手环 项目技术文档

基于 STM32F103 + FreeRTOS 的可穿戴健康监测系统

中南大学 机电工程学院 | 2026年6月2日

目录

一、 项目概述	3

二、 硬件平台与引脚配置	4

2.1 硬件清单	4

2.2 引脚总表	4

2.3 I2C 设备地址	5

2.4 通信接口配置	5

三、 文件结构与代码功能详解	5

3.1 项目文件结构	5

3.2 algorithms.c/h — 核心算法模块	6

3.3 max30102.c/h — 心率血氧传感器驱动	8

3.4 mpu6050.c/h — 六轴运动传感器驱动	9

3.5 ds18b20.c/h — 温度传感器驱动	9

3.6 ds1302.c/h — RTC 时钟模块驱动	10

3.7 oled_ssd1306.c/h — OLED 显示驱动	11

3.8 i2c_hal.c/h — I2C 总线抽象层	11

3.9 uart_hal.c/h — UART 抽象层	12

3.10 hc05.c/h — 蓝牙通信模块	13

3.11 asr_pro.c/h — 语音识别模块	13

3.12 systick.c/h — 系统定时器	14

3.13 keys.c/h — 按键驱动	14

3.14 main.c + FreeRTOSConfig.h — 主程序与 RTOS 配置	14

四、 FreeRTOS 任务架构	16

4.1 任务总览	16

4.2 任务间通信与同步	16

4.3 调度时序分析	16

五、 数据流与通信协议	16

5.1 全局数据流图	16

5.2 蓝牙 JSON 数据格式	17

5.3 蓝牙设置命令	17

5.4 语音命令码	17

5.5 运动状态判定条件	17

六、 构建与部署	17

6.1 编译环境	17

6.2 内存占用	18

6.3 上电自检流程	18

6.4 调试接口	18

七、 关键算法原理	18

7.1 心率检测算法	18

7.2 血氧饱和度算法	19

7.3 计步算法	19

7.4 体温补偿算法	19

- 项目概述

本项目基于 STM32F103C8T6 主控芯片，结合 FreeRTOS 实时操作系统，构建了一套完整的可穿戴健康监测系统。系统集成了 MAX30102 心率血氧传感器、MPU6050 六轴运动传感器、DS18B20 温度传感器、DS1302 RTC 时钟模块、SSD1306 OLED 显示屏、HC-05 蓝牙模块和 ASR PRO 语音识别模块，实现了心率监测、血氧检测、计步器、体温测量、时间显示、蓝牙数据上报及语音控制等完整功能。

核心功能列表

- 心率监测（MAX30102 PPG + 带通滤波 0.5-5Hz + 动态阈值峰值检测 + EMA 平滑）

- 血氧检测（IR/Red AC/DC 比值 R 参数 + 线性校准公式 SpO2 = A - B*R）

- 计步器（MPU6050 加速度幅值分析 + 去重力分量 + 自适应动态阈值）

- 运动状态识别（步行/跑步/晃动/静止四分类，基于步频和晃动能量）

- 体温测量（DS18B20 接触式皮肤测温 + MPU6050 板级温度环境补偿算法）

- OLED 显示（SSD1306 128x64 I2C 接口，5 页面轮播，FrameBuffer + Dirty Flag 优化）

- 蓝牙数据上报（HC-05 每 2 秒 JSON 格式推送，支持 TIME 时钟设置和 CAL 血氧校准）

- 语音控制（ASR PRO UART 单字节命令，9 种命令切换显示和操作）

- FreeRTOS 多任务（4 任务抢占式调度，15KB 堆，互斥锁保护共享资源）

技术规格总表

| 项目 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控芯片 | STM32F103C8T6 | ARM Cortex-M3, 72MHz, 64KB Flash, 20KB SRAM |
| RTOS | FreeRTOS V10+ | 抢占式调度, 15KB 堆, 5 优先级, SysTick 1ms |
| 心率采样率 | 100Hz | MAX30102 SPO2 模式, 18-bit ADC, LED 16mA |
| 心率算法 | 带通滤波(0.5-5Hz) | 动态阈值峰值检测, EMA 平滑(alpha=0.15) |
| 血氧算法 | IR/Red AC/DC 比值 | SpO2 = A - B*R, 默认 A=110, B=25 |
| 血氧范围 | 50-100% | 可蓝牙 CAL 命令校准 |
| 温度精度 | +/-0.5C | DS18B20 12-bit, CRC 校验, 环境补偿 |
| 计步 | 自适应阈值 | 最小步间隔 250ms, 加速度幅值去重力 |
| 运动识别 | 4 状态分类 | 步行/跑步/晃动/静止, 步频+能量分析 |
| 蓝牙模块 | HC-05 V2.0 | 9600bps, JSON 上报, AT 命令设置 |
| 语音识别 | ASR PRO | UART 单字节命令, 9600bps, 9 命令 |
| 显示屏 | SSD1306 128x64 | I2C 地址 0x3C, 5x7 字体, 帧缓冲 |
| RTC 时钟 | DS1302 | BCD 编码, SPI-like 接口, CR2032 电池 |
| I2C 总线 | 双总线 100kHz | I2C1: MAX30102+MPU6050, I2C2: OLED |
| 编译工具 | Keil MDK-ARM | STM32F10x_StdPeriph_Driver V3.5 |

- 硬件平台与引脚配置

- 硬件清单

| 序号 | 模块 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控芯片 | STM32F103C8T6 (BluePill) | 1 |
| 2 | 心率血氧传感器 | MAX30102 | 1 |
| 3 | 六轴运动传感器 | MPU6050 | 1 |
| 4 | 温度传感器 | DS18B20 (TO-92) | 1 |
| 5 | OLED 显示屏 | SSD1306 128x64 I2C | 1 |
| 6 | RTC 时钟模块 | DS1302 (含 CR2032 电池座) | 1 |
| 7 | 蓝牙模块 | HC-05 (带底板) | 1 |
| 8 | 语音识别模块 | ASR PRO / SU-03T | 1 |
| 9 | 按键 | 轻触按键 12x12mm | 2 |
| 10 | 上拉电阻 | 4.7k 1/4W | 4 |
| 11 | 面包板 | - | 1 |
| 12 | 杜邦线 | 公母各一包 | 若干 |
| 13 | 下载器 | ST-Link V2 | 1 |

- 引脚总表

| STM32引脚 | 连接对象 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| PA0 | DS18B20 DQ | 1-Wire 单总线, 需 4.7k 上拉到 3.3V |
| PA2 | ASR PRO RX | USART2.TX, 语音模块接收 |
| PA3 | ASR PRO TX | USART2.RX, 语音模块发送 |
| PA9 | HC-05 RX | USART1.TX, 蓝牙发送 |
| PA10 | HC-05 TX | USART1.RX, 蓝牙接收 |
| PB1 | DS1302 CLK | RTC 时钟线 (代码实际引脚) |
| PB6 | I2C1 SCL | MAX30102 + MPU6050, 需 4.7k 上拉 |
| PB7 | I2C1 SDA | MAX30102 + MPU6050, 需 4.7k 上拉 |
| PB9 | DS1302 CE | RTC 使能线 (代码实际引脚) |
| PB10 | I2C2 SCL | OLED SSD1306 时钟线 |
| PB11 | I2C2 SDA | OLED SSD1306 数据线 |
| PB12 | DS1302 DAT | RTC 数据线 (代码实际引脚) |
| PE3 | 按键 (返回) | 第二按键, 内部上拉 |
| PE4 | 按键 (前进) | 第一按键, 内部上拉 |
| 3.3V | 所有模块 VCC | 供电正极 |
| GND | 所有模块 GND | 供电负极 |

- I2C 设备地址

| 设备 | 7-bit地址 | 8-bit写地址 | I2C总线 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSD1306 OLED | 0x3C | 0x78 | I2C2 (PB10/PB11) |
| MPU6050 | 0x68 | 0xD0 | I2C1 (PB6/PB7) |
| MAX30102 | 0x57 | 0xAE | I2C1 (PB6/PB7) |

- 通信接口配置

| 接口 | 引脚 | 波特率/速率 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| USART1 | PA9(TX), PA10(RX) | 9600 bps | HC-05 蓝牙通信 |
| USART2 | PA2(TX), PA3(RX) | 9600 bps | ASR PRO 语音识别 |
| I2C1 | PB6(SCL), PB7(SDA) | 100 kHz | MAX30102 + MPU6050 |
| I2C2 | PB10(SCL), PB11(SDA) | 100 kHz | SSD1306 OLED |
| 1-Wire | PA0 | 约 15.4 kbps | DS18B20 温度传感器 |
| SPI-like | PB1/PB9/PB12 | GPIO 模拟 | DS1302 RTC 时钟 |

- 文件结构与代码功能详解

- 项目文件结构

| 目录/文件 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| crouse.c/main.c | 源文件 | 主程序入口, FreeRTOS 任务创建, 硬件初始化 |
| crouse.c/algorithms.c | 源文件 | 心率/血氧/计步/温度补偿核心算法 |
| crouse.c/max30102.c | 源文件 | MAX30102 PPG 传感器 I2C 驱动 |
| crouse.c/mpu6050.c | 源文件 | MPU6050 六轴传感器 I2C 驱动 |
| crouse.c/ds18b20.c | 源文件 | DS18B20 温度传感器 1-Wire 驱动 |
| crouse.c/ds1302.c | 源文件 | DS1302 RTC 时钟 GPIO 模拟驱动 |
| crouse.c/oled_ssd1306.c | 源文件 | SSD1306 OLED 显示驱动 (I2C2) |
| crouse.c/i2c_hal.c | 源文件 | I2C1/I2C2 双总线抽象层 (含互斥锁) |
| crouse.c/uart_hal.c | 源文件 | USART1/USART2 抽象层 |
| crouse.c/hc05.c | 源文件 | HC-05 蓝牙通信与 JSON 上报 |
| crouse.c/asr_pro.c | 源文件 | ASR PRO 语音命令解析 |
| crouse.c/systick.c | 源文件 | 系统定时器 (DWT + FreeRTOS Tick) |
| crouse.c/keys.c | 源文件 | 按键消抖与状态检测 |
| crouse.h/*.h | 头文件 | 各模块对外接口声明 |
| crouse.h/FreeRTOSConfig.h | 配置 | FreeRTOS 内核参数配置 |
| crouse.h/globals.h | 头文件 | 跨模块全局变量声明 |
| freertos/ | 库 | FreeRTOS V10+ 内核源码 |
| Device/StdPeriph_Driver/ | 库 | STM32F10x 标准外设库 V3.5 |
| Core/ | 库 | CMSIS Core 支持文件 (ARM) |
| TASK1.uvprojx | 工程 | Keil MDK-ARM 工程文件 |

- algorithms.c/h — 核心算法模块

这是整个项目最核心的算法模块，负责心率计算、血氧估算、计步检测、运动状态识别和体温补偿。所有算法在 Sensors 任务中周期性调用，处理来自传感器的原始数据。

3.2.1宏定义

| 宏名称 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SAMPLE_RATE | 100.0f | PPG 采样率 (Hz), 与 MAX30102 配置一致 |
| LP_FC | 5.0f | 低通滤波器截止频率 (Hz), 滤除高频噪声 |
| HP_FC | 0.5f | 高通滤波器截止频率 (Hz), 去除 DC 基线漂移 |
| PPG_BUF_LEN | 256 | 环形缓冲区大小, 存储约 2.5 秒数据 |
| MAX_PEAKS | 32 | 最大峰值缓存数, 用于心率周期计算 |
| STEP_HIST_LEN | 8 | 计步间隔历史长度, 用于步频计算 |

3.2.2全局静态变量

| 变量名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hr | volatile int | 当前心率值 (BPM), 线程安全 |
| spo2 | volatile int | 当前血氧值 (%), 线程安全 |
| steps | volatile int | 累计步数, 线程安全 |
| ema_hr / ema_spo2 | float | 心率/血氧 EMA 平滑状态 |
| spo2_cal_A / _B | float | 血氧校准参数 (默认 110/25) |
| ppg_ir[] / ppg_red[] | float[256] | 红外/红光环形缓冲区 |
| lp_state / hp_state | float | 滤波器状态变量 (保持连续性) |
| peak_times[] | uint32_t[32] | 峰值绝对时间戳 (样本序号) |
| activity_state | activity_t | 当前运动状态枚举 |
| grav / thr | float | 重力分量估计 / 自适应阈值 |
| shaking_energy | uint32_t | 晃动能量累积 (用于分类) |

3.2.3函数详解

PPG_Init()

【目的】初始化 PPG 信号处理管线。根据采样率 SAMPLE_RATE 和截止频率 LP_FC/HP_FC 预计算一阶 IIR 滤波器系数 alpha_lp 和 alpha_hp。

【实现要点】使用经典 RC 滤波器公式: alpha = dt/(RC+dt), 其中 RC = 1/(2*pi*fc)。滤波器在每次数据处理时保持内部状态变量 lp_state/hp_state/x_prev 的连续性。

PPG_ProcessSamples(ir, red, len)

【目的】处理一批 PPG 原始样本。对红外信号进行 0.5-5Hz 带通滤波，使用动态阈值检测峰，计算心率；对红外/红光信号计算 AC/DC 比值 R 参数，估算血氧饱和度。

【参数】ir/red: 原始样本数组指针; len: 样本数量

【实现要点】1) 样本推入环形缓冲区; 2) 取最近 200 点窗口做带通滤波; 3) 阈值 = mean + 0.8*std, 检测连续上升-下降峰值; 4) 最小峰间距 0.4s, 取最近 8 个周期间隔计算心率; 5) 心率 EMA 平滑 (alpha=0.15); 6) 血氧 R = (std_red/mean_red)/(std_ir/mean_ir); 7) SpO2 = A - B*R, 限定 50-100

compute_hr()

【目的】根据峰值缓冲区计算瞬时心率。取最近最多 8 个峰值间隔求平均周期，转换为 BPM。

【返回值】int: 心率值 (BPM), 无有效数据时返回 0

【实现要点】周期合法性检查: 0.3s < 平均周期 < 2.0s (对应 30-200 BPM)

Step_ProcessAccel(ax, ay, az)

【目的】处理三轴加速度数据实现计步和运动识别。通过加速度幅值减去重力分量提取运动信号，自适应阈值检测步态，累计步数。同时分析步频和晃动能量进行运动状态分类。

【参数】ax/ay/az: MPU6050 原始加速度值 (LSB, +/-2g 量程)

【实现要点】1) 重力估计: grav = 0.98*grav + 0.02*mag (低通); 2) 运动信号: acc = |mag-grav|; 3) 阈值自适应: thr = 0.995*thr + 0.005*|acc|; 4) 步态检测: acc > thr 且距上一步 > 400ms; 5) 首 2 秒静默以稳定估计; 6) 活动分类: >120spm=跑步, 40-120spm=步行, 无步+高能=晃动, 其他=静止

Compensate_Temperature(raw_temp, ambient_temp)

【目的】根据皮肤温度和板级环境温度的温差计算核心体温估计值。

【参数】raw_temp: DS18B20 读取的皮肤温度 (C); ambient_temp: MPU6050 板级温度 (C)

【返回值】float: 补偿后的核心体温估算值 (C)

【实现要点】补偿量随环境温度自适应: offset = 2.5 - 0.05*(ambient-25), 限定在 1.0-3.5C 范围。环境越暖, 皮肤与核心温差越小。

Set_SpO2_Calibration(A, B)

【目的】通过蓝牙 CAL 命令设置血氧校准参数。更新全局变量 spo2_cal_A 和 spo2_cal_B, 使用临界区保护线程安全。

- max30102.c/h — 心率血氧传感器驱动

MAX30102 是 Maxim Integrated 的集成式脉搏血氧仪和心率监测传感器，通过 I2C 接口与 STM32 通信。本驱动实现了传感器初始化、FIFO 数据读取、采样率和 LED 电流配置等功能。

3.3.1寄存器地址宏

| 宏名称 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| REG_INTR_STATUS_1 | 0x00 | 中断状态寄存器 1 |
| REG_FIFO_WR_PTR | 0x04 | FIFO 写指针 (0-31) |
| REG_FIFO_RD_PTR | 0x06 | FIFO 读指针 (0-31) |
| REG_FIFO_DATA | 0x07 | FIFO 数据寄存器 (6 字节/样本) |
| REG_FIFO_CONFIG | 0x08 | FIFO 配置: 滚动覆盖, 不平均 |
| REG_MODE_CONFIG | 0x09 | 模式配置: 复位/关断/SpO2/心率 |
| REG_SPO2_CONFIG | 0x0A | SPO2 配置: ADC 量程/采样率/脉宽 |
| REG_LED1_PA / LED2_PA | 0x0C/0x0D | 红光/红外 LED 电流 (0-255) |
| REG_TEMP_INTEGER | 0x1F | 芯片温度 (整数部分) |
| REG_PART_ID | 0xFF | 芯片 ID (应为 0x15) |

3.3.2函数详解

MAX30102_Init()

【目的】执行 MAX30102 完整初始化序列: 软件复位, 关闭中断, 配置 FIFO (滚动覆盖模式, 100Hz), 清空 FIFO, 配置 SPO2 模式 (4096 量程, 100Hz, 411us 脉宽), 设置 LED 电流 (红光/红外各约 16mA), 进入双 LED SpO2 模式。

MAX30102_ReadFIFO()

【目的】读取 FIFO 中所有可用样本。通过读/写指针差值计算可用样本数, 批量 I2C 读取 (最多 32 样本 x 6 字节 = 192 字节), 解析 18-bit 数据 (取低 18 位), 维护 128 样本本地缓冲区, 每次读取后自动调用 PPG_ProcessSamples() 处理新样本。

【返回值】int: 本次读取的样本数, 无数据时返回 0

MAX30102_SetSampleRate(hz)

【目的】动态配置采样率。支持 50/100/200/400 Hz 四档, 通过修改 SPO2_CONFIG 寄存器的 bit[4:2]。

MAX30102_SetLEDCurrent(led1_pa, led2_pa)

【目的】设置红光 (LED1) 和红外 (LED2) 的 LED 电流。输入范围 0-255, 对应 0-51mA (0.2mA/step)。

【参数】led1_pa: 红光电流值; led2_pa: 红外电流值

MAX30102_ClearFIFO()

【目的】复位 FIFO 读写指针和溢出计数器, 清空所有缓存数据。通常在初始化或重新开始时调用。

- mpu6050.c/h — 六轴运动传感器驱动

MPU6050 是 InvenSense 的 6 轴 MEMS 传感器 (3 轴加速度计 + 3 轴陀螺仪), 通过 I2C 与 STM32 通信。本驱动仅使用加速度计和芯片温度功能, 服务于计步器和体温补偿算法。

3.4.1函数详解

MPU6050_Init()

【目的】唤醒 MPU6050 (清除 PWR_MGMT_1 的 SLEEP 位), 配置加速度计为 +/- 2g 量程 (ACCEL_CONFIG = 0x00)。

MPU6050_ReadAccel()

【目的】从 ACCEL_XOUT_H (0x3B) 连续读取 6 字节, 解析为 3 个 int16_t 加速度值。数据存储在模块静态变量中, 通过 Getter 函数获取。

MPU6050_ReadTemp()

【目的】读取 MPU6050 芯片温度 (TEMP_OUT_H 0x41), 转换为摄氏度: temp = 36.53 + raw/340。用作环境温度参考输入体温补偿算法。

【返回值】float: 芯片温度 (C), I2C 失败时返回 25.0C

- ds18b20.c/h — 温度传感器驱动

DS18B20 是 Maxim Integrated 的 1-Wire 数字温度传感器, 通过单总线 (PA0) 与 STM32 通信。本驱动实现了 1-Wire 总线协议栈 (复位/读/写)、温度转换请求和带 CRC 校验的温度读取。

3.5.1 1-Wire 协议栈函数

| 函数 | 层次 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ow_reset() | 总线 | 发送复位脉冲, 检测从机应答 (Presence Pulse) |
| ow_write_bit(bit) | 位 | 写一位: 写 1 = 拉低 5us 后释放; 写 0 = 拉低 65us 后释放 |
| ow_read_bit() | 位 | 读一位: 主机拉低 2us, 释放后 8us 采样 |
| ow_write_byte(b) | 字节 | LSB 优先写入 8 位 |
| ow_read_byte() | 字节 | LSB 优先读取 8 位 |
| ow_crc8(data, len) | 校验 | Dallas CRC-8 校验, 多项式 0x8C |

DS18B20_RequestTemp()

【目的】发送温度转换命令。1) 复位总线; 2) 发送 SKIP ROM (0xCC); 3) 发送 CONVERT T (0x44)。使用临界区保护 1-Wire 时序不被 FreeRTOS 任务打断。

DS18B20_ReadTemp()

【目的】读取最近一次转换的温度结果。1) 复位; 2) SKIP ROM (0xCC); 3) READ SCRATCHPAD (0xBE); 4) 读取 9 字节暂存器; 5) CRC-8 校验, 失败返回 -999.0C; 6) 解析 12-bit 补码温度值 raw/16.0。

【返回值】float: 温度值 (C), CRC 失败返回 -999.0C

- ds1302.c/h — RTC 时钟模块驱动

DS1302 是 Maxim Integrated 的涓流充电 RTC 芯片, 通过 3 线 SPI-like 接口 (CE/CLK/DAT) 与 STM32 通信。本驱动使用 GPIO 模拟时序, 实现了时间读写 (BCD 编码) 和片上 RAM 自检功能。

3.6.1引脚映射

| 信号 | STM32 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CE (RST) | PB9 | 芯片使能, 高有效 |
| CLK (SCLK) | PB1 | 时钟线, 上升沿写入/下降沿读取 |
| DAT (I/O) | PB12 | 双向数据线, LSB 优先 |

3.6.2函数详解

DS1302_Init()

【目的】初始化 GPIO: PB1 (CLK)/PB9 (CE) 配置为推挽输出, PB12 (DAT) 配置为上拉输入。CE 和 CLK 初始为低电平。

DS1302_ReadTime(t)

【目的】读取当前时间。发送读时钟突发命令 (0xBF), 连续读取 7 字节 (秒/分/时/日/月/星期/年), BCD 转十进制, 清除控制位 (秒 CH 位、小时 12/24 位)。使用临界区保护时序。

【参数】t: rtc_time_t* 输出结构体 (sec/min/hour/day/month/year)

DS1302_WriteTime(t)

【目的】写入时间。先关闭写保护 (WP=0), 发送写时钟突发命令 (0xBE), 连续写入 7 字节 (十进制转 BCD), 恢复写保护 (WP=1)。输入范围自动裁剪: 秒 0-59, 分 0-59, 时 0-23, 日 1-31, 月 1-12, 年 0-99。

【参数】t: const rtc_time_t* 输入时间值

DS1302_SelfTest()

【目的】上电自检。1) 读取秒寄存器测试通信 (0xFF=失败); 2) 对 RAM 地址 0xC0 写入 0xA5 并回读验证; 3) 开启写保护后验证写入被阻止。

【返回值】int: 0=通过, -1=通信失败, -2=RAM R/W 失败, -3=写保护失败

- oled_ssd1306.c/h — OLED 显示驱动

SSD1306 是 Solomon Systech 的 128x64 OLED 驱动芯片, 通过 I2C2 (PB10/PB11) 与 STM32 通信。本驱动实现了显示初始化、FrameBuffer 管理、Dirty Flag 优化刷新、字符和字符串绘制以及多种健康数据页面显示。

帧缓冲架构

采用 8 页 x 128 列的帧缓冲区 (framebuf[8][128]), 每页对应 8 行像素。Dirty Flag 数组 (dirty[8]) 标记哪些页需要刷新, OLED_Flush() 仅更新脏页, 减少 I2C 传输量。

3.7.1函数详解

OLED_Init()

【目的】执行 SSD1306 完整初始化序列: 关闭显示 (0xAE), 设置寻址模式为水平 (0x20,0x00), 设置 COM 扫描方向 (0xC8), 设置对比度 (0x81,0x7F), 设置段重映射 (0xA1), 设置正常显示 (0xA6), 设置多路复用比 (0xA8,0x3F), 设置显示偏移 (0xD3,0x00), 设置时钟分频 (0xD5,0x80), 设置预充电周期 (0xD9,0xF1), 设置 COM 引脚配置 (0xDA,0x12), 设置 VcomH 电压 (0xDB,0x40), 启用电荷泵 (0x8D,0x14), 开启显示 (0xAF)。

OLED_Flush()

【目的】将帧缓冲中有变化的页 (dirty[p]==1) 通过 I2C2 写入 SSD1306 GDDRAM。每页发送命令 0xB0+p 设置页地址, 0x00/0x10 设置列地址低/高字节, 然后传输 128 字节数据。完成后清除 dirty flag。

OLED_DrawChar(x, page, c)

【目的】在指定位置绘制一个 5x7 点阵字符。字符来自 font5x7.h 字库 (ASCII 32-126), 不可打印字符显示为空格。每字符占 6 像素宽 (5 像素字符 + 1 像素间距)。

【参数】x: 列坐标 (0-122); page: 页坐标 (0-7); c: ASCII 字符

OLED_ShowHeartRate / OLED_ShowSpO2 / OLED_ShowSteps(hr/spo2/steps)

【目的】分页显示函数, 清屏后在 OLED 上显示指定健康数据。OLED_ShowMainPage() 汇总显示心率/血氧/步数/体温/时间。

- i2c_hal.c/h — I2C 总线抽象层

封装了 STM32F103 的 I2C1 和 I2C2 两个硬件外设, 提供统一的寄存器读写接口。两条 I2C 总线各有独立的互斥锁 (FreeRTOS Mutex), 确保多任务并发访问的线程安全。

3.8.1双总线架构

| 总线 | SCL/SDA 引脚 | 速率 | 挂载设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| I2C1 | PB6 / PB7 | 100 kHz | MAX30102 (0x57), MPU6050 (0x68) |
| I2C2 | PB10 / PB11 | 100 kHz | SSD1306 OLED (0x3C) |

3.8.2函数详解

I2C_HAL_Init() / I2C2_Init()

【目的】初始化 I2C 硬件: 使能 GPIO 和 I2C 时钟, 配置 PB6/PB7 (I2C1) 或 PB10/PB11 (I2C2) 为复用开漏输出, 配置 I2C 外设 (主模式, 标准速率 100kHz, 7 位地址, ACK 使能), 创建互斥锁。

I2C_WriteReg(dev_addr, reg, data, len)

【目的】向 I2C 从设备指定寄存器写入数据。标准 I2C 写流程: START -> 从设备地址(写) -> 寄存器地址 -> 数据字节... -> STOP。失败时自动复位 I2C 总线, 超时 50ms/步骤。

【参数】dev_addr: 8-bit 从设备写地址; reg: 寄存器地址; data: 数据缓冲区; len: 数据长度

【返回值】int: 0=成功, -1=失败 (超时或锁获取失败)

I2C_ReadReg(dev_addr, reg, data, len)

【目的】从 I2C 从设备指定寄存器读取数据。标准 I2C 读流程: START -> 从设备地址(写) -> 寄存器地址 -> RESTART -> 从设备地址(读) -> 数据字节... (末字节 NACK) -> STOP。

【参数】dev_addr: 8-bit 从设备写地址; reg: 寄存器地址; data: 输出缓冲区; len: 读取长度

【返回值】int: 0=成功, -1=失败

i2c1_bus_reset() / i2c2_bus_reset()

【目的】当 I2C 通信超时或错误时, 重新初始化对应的 I2C 外设 (DeInit + Init), 恢复总线到已知良好状态。

- uart_hal.c/h — UART 抽象层

封装了 STM32F103 的 USART1 (蓝牙) 和 USART2 (语音识别), 提供初始化、发送和接收接口。发送函数带有 200ms 超时保护。

3.9.1函数详解

UART1_Init(baud) / UART2_Init(baud)

【目的】初始化 USART 外设: 使能 GPIO 和 USART 时钟, 配置 TX 为复用推挽输出 (PA9/PA2), RX 为浮空输入 (PA10/PA3), 配置 USART 参数 (指定波特率, 8N1, 无流控), 使能 USART。

UART1_Send(data, len)

【目的】阻塞式发送数据。逐字节发送, TC 标志等待完成, 总超时 200ms。

【返回值】int: 0=成功, -1=超时

- hc05.c/h — 蓝牙通信模块

HC-05 蓝牙串口模块通过 USART1 与 STM32 通信, 实现蓝牙 AT 命令交互、健康数据 JSON 上报和远程设置命令 (TIME/CAL) 解析。

3.10.1函数详解

HC05_Init(baud)

【目的】初始化蓝牙通信。先尝试以目标波特率发送 AT 命令, 若收到 OK 则确认连接。否则依次尝试 38400/115200/57600/19200 波特率, 发送 AT+UART 命令设置目标波特率后重新初始化。

HC05_Process()

【目的】蓝牙任务主循环 (20ms 周期)。1) 清除 ORE (Overrun Error) 标志; 2) 逐字节接收 UART 数据, 以换行符分隔命令; 3) 解析 CAL 命令 (格式: 'CAL A B', 设置血氧校准参数); 4) 解析 TIME 命令 (格式: 'TIME HH:MM:SS DD/MM/YY', 设置 DS1302 时间); 5) 每 2 秒自动上报 JSON: {"hr":72,"spo2":98,"steps":1234,"temp":36.50}。

【实现要点】ORE 清除是必要的: 当蓝牙任务处理耗时超过 UART 接收速率时, 硬件 FIFO 溢出。若不清除 ORE, UART 将停止接收后续数据。

- asr_pro.c/h — 语音识别模块

ASR PRO 语音识别模块通过 USART2 (PA2/PA3, 9600bps) 与 STM32 通信, 发送单字节命令码。本驱动定义了 9 种命令常量并实现了命令解析和分发逻辑。

3.11.1语音命令码定义

| 命令码 | 功能 | 处理逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 (ASR_CMD_HR) | 显示心率 | 调用 OLED_ShowHeartRate(Get_HeartRate()) |
| 0x02 (ASR_CMD_STEPS) | 显示步数 | 调用 OLED_ShowSteps(Get_StepCount()) |
| 0x03 (ASR_CMD_STEPRST) | 清零步数 | 调用 Reset_StepCount(), 刷新显示 |
| 0x04 (ASR_CMD_SPO2) | 显示血氧 | 调用 OLED_ShowSpO2(Get_SpO2()) |
| 0x05 (ASR_CMD_TEMP) | 显示体温 | 读取 g_temperature, 显示 T:XX.XC 或 --.-C |
| 0x06 (ASR_CMD_TIME) | 显示时间 | 读取 DS1302, 显示 HH:MM:SS + 日期 |
| 0x07 (ASR_CMD_MAIN) | 显示主页 | 调用 OLED_ShowMainPage() |
| 0x08 (ASR_CMD_NEXT) | 下一页 | 设置全局标志 g_page_advance = 1 |
| 0x09 (ASR_CMD_ACTIVITY) | 查看状态 | 显示 Walking/Running/Shaking/Resting |

ASR_ProcessUART()

【目的】语音任务主循环 (100ms 周期)。清除 ORE 标志, 逐字节读取 USART2 接收缓冲区, 根据命令码 switch-case 执行对应显示操作。

- systick.c/h — 系统定时器

基于 Cortex-M3 的 DWT (Data Watchpoint and Trace) 硬件周期计数器实现微秒级精确延时, 结合 FreeRTOS Tick 计数器提供毫秒级计时。

3.12.1函数详解

Systick_Init()

【目的】初始化 DWT 周期计数器: 使能 DWT (DEMCR.TRCENA), 使能周期计数器 (DWT_CTRL.CYCCNTENA), 清零计数器。

Delay_us(us)

【目的】微秒级阻塞延时。使用 DWT CYCCNT 寄存器实现: target_cycles = us * (SystemCoreClock / 1e6)。72MHz 下每微秒 72 个周期。

Systick_GetTick()

【目的】获取系统毫秒时间戳。调度器启动后返回 FreeRTOS xTaskGetTickCount() (无溢出问题); 调度器启动前返回 DWT CYCCNT / 72000。

【返回值】uint32_t: 毫秒计数值

- keys.c/h — 按键驱动

管理两个硬件按键: KEY (PE4, 前进/翻页) 和 KEY1 (PE3, 后退)。实现软件消抖 (20ms) 和防连按 (300ms 冷却), 内部上拉模式 (按下为低电平)。

Key_GetPressed()

【目的】检测 KEY (PE4) 是否被有效按下。两阶段消抖: 检测到低电平后延时 20ms 再次检测, 确认后检查距上次有效按下是否超过 300ms。

【返回值】int: 1=有效按下, 0=未按下

Key_GetBack()

【目的】检测 KEY1 (PE3) 是否被有效按下, 逻辑同 Key_GetPressed()。

【返回值】int: 1=有效按下, 0=未按下

- main.c + FreeRTOSConfig.h — 主程序与 RTOS 配置

main.c 是整个系统的启动入口, 负责硬件初始化、FreeRTOS 任务创建和调度启动。FreeRTOSConfig.h 定义了内核参数, 包括调度策略、堆大小、优先级、中断嵌套等关键配置。

3.14.1FreeRTOS 关键配置参数

| 配置项 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| configCPU_CLOCK_HZ | 72000000 | 系统时钟 72MHz |
| configTICK_RATE_HZ | 1000 | SysTick 1ms 时基 |
| configMAX_PRIORITIES | 5 | 优先级 0-4 (数值越大越高) |
| configMINIMAL_STACK_SIZE | 128 | 最小任务栈 (字, 4 字节/字) |
| configTOTAL_HEAP_SIZE | 15*1024 | 总堆大小 15KB (heap_4 分配) |
| configUSE_PREEMPTION | 1 | 抢占式调度 |
| configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW | 1 | 栈溢出检测使能 |
| configUSE_MUTEXES | 1 | 互斥锁支持 (I2C 锁) |
| configUSE_COUNTING_SEMAPHORES | 1 | 计数信号量支持 |
| configUSE_TIMERS | 1 | 软件定时器支持 |
| configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY | 5 | 中断安全调用阈值 |

main() 执行流程

阶段一: 系统初始化

- SystemInit() + SystemCoreClockUpdate() — 配置系统时钟 72MHz

- Systick_Init() — 初始化 DWT 周期计数器

- 静音蜂鸣器 — PB8 推挽输出低电平

- I2C_HAL_Init() + I2C2_Init() — 初始化双 I2C 总线

阶段二: 外设模块初始化

- PPG_Init() — 预计算滤波器系数

- MAX30102_Init() — 传感器复位、FIFO、SPO2 模式、LED 电流

- DS18B20_Init() — GPIO 初始化为输入

- MPU6050_Init() — 唤醒、加速度量程 +/-2g

- DS1302_Init() — GPIO 初始化、自检测试 (UART 输出结果)

- OLED_Init() — SSD1306 初始化序列、清屏

- Keys_Init() — PE3/PE4 内部上拉

- HC05_Init(9600) — 蓝牙 AT 握手、波特率自适应

- ASR_Init(9600) — 语音串口初始化

阶段三: FreeRTOS 任务创建

- xTaskCreate(vTaskSensors, "Sensors", 512, NULL, 3, NULL)

- xTaskCreate(vTaskDisplay, "Display", 512, NULL, 2, NULL)

- xTaskCreate(vTaskVoice, "Voice", 384, NULL, 2, NULL)

- xTaskCreate(vTaskBluetooth, "BT", 384, NULL, 2, NULL)

- vTaskStartScheduler() — 启动调度器, 永不返回

栈溢出处理

vApplicationStackOverflowHook() 在检测到任务栈溢出时被调用。通过 USART1 (115200bps) 输出 "STACK OVERFLOW: <TaskName>" 消息, 然后进入死循环。调试时可通过 USB-TTL 接 PA9 监控。

- FreeRTOS 任务架构

- 任务总览

| 任务名 | 栈大小 | 优先级 | 周期 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensors | 512 字 (2KB) | 3 (最高) | 200ms | 读取 MAX30102 FIFO (含 PPG 处理), 读取 MPU6050 加速度 (含计步), 分时读取 DS18B20 温度 (转换+读取共 4 周期), 更新全局变量 |
| Display | 512 字 (2KB) | 2 | 50ms (实际刷新 10*50=500ms) | 10 次循环刷新一次 OLED, 响应按键翻页, 5 页面轮播, 数据无效时显示占位符 |
| Voice | 384 字 (1.5KB) | 2 | 100ms | 轮询 USART2 接收缓冲区, 解析语音命令码, 调用对应显示函数 |
| BT | 384 字 (1.5KB) | 2 | 20ms | 处理 HC-05 接收命令 (CAL/TIME), 每 2 秒自动上报 JSON 健康数据, 清除 ORE 标志 |

- 任务间通信与同步

项目采用共享全局变量 + 临界区保护的数据交换模式, 不使用 FreeRTOS 队列:

心率/血氧/步数: algorithms.c 中 static volatile 变量, Sensors 写入 → Display/BT 读取

温度: globals.h 中 volatile 全局变量 (g_temperature/g_temp_valid), Sensors 写入 → Display/OLED 读取

页面切换: g_page_advance 标志位, Voice 任务或按键设置 → Display 任务检测并清零

I2C 总线: 每条总线一个互斥锁 (xSemaphoreCreateMutex), Sensors(MAX30102/MPU6050/DS1302) 和 Display(OLED) 通过不同 I2C 总线天然隔离, 无竞争

1-Wire: taskENTER_CRITICAL() / taskEXIT_CRITICAL() 保护 DS18B20 时序, 但仅 Sensors 任务使用, 实际无竞争

- 调度时序分析

Sensors 任务优先级最高 (3), 每 200ms 运行一次。Display 和 Voice 任务优先级相同 (2), 时间片轮转。BT 任务优先级最低 (2 但 20ms 高频循环, 实际由调度器按就绪顺序执行)。

典型调度序列: Sensors(3) 就绪 -> 抢占 Display/Voice/BT -> Sensors 读取传感器 (约 10-20ms, 含 I2C) -> vTaskDelay(200ms) 阻塞 -> Display/Voice/BT 按就绪顺序执行。

- 数据流与通信协议

- 全局数据流图

MAX30102 --I2C1--> PPG_ProcessSamples() --> hr/spo2/steps (global volatile)

MPU6050  --I2C1--> Step_ProcessAccel()  --> steps/activity_state

DS18B20  --1Wire--> g_temperature --+--> Compensate_Temperature()

MPU6050  --I2C1--> ambient_temp    --+

DS1302   --GPIO--> 时间读取 (rtc_time_t, 按需而非周期性)

+---> OLED 显示 (Display 任务, 500ms 刷新)

+---> HC-05 JSON 上报 (BT 任务, 2s 周期)

+---> 语音命令响应 (Voice 任务, 100ms 轮询)

- 蓝牙 JSON 数据格式

HC-05 每 2 秒自动上报一条 JSON 字符串, 格式:

{"hr":72,"spo2":98,"steps":1234,"temp":36.50}

各字段含义: hr=心率(BPM), spo2=血氧(%), steps=累计步数, temp=体温(C)。体温无效时 temp=0.00。

- 蓝牙设置命令

| 命令 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TIME | TIME 14:30:00 21/05/26 | 设置 DS1302 时间 (HH:MM:SS DD/MM/YY) |
| CAL | CAL 110 25 | 设置血氧校准公式 SpO2 = A - B*R, 默认 A=110 B=25 |

- 语音命令码

| 命令码 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 显示心率 | OLED_ShowHeartRate() |
| 0x02 | 显示步数 | OLED_ShowSteps() |
| 0x03 | 清零步数 | Reset_StepCount() + 刷新 |
| 0x04 | 显示血氧 | OLED_ShowSpO2() |
| 0x05 | 显示体温 | 直接访问 g_temperature |
| 0x06 | 显示时间 | DS1302_ReadTime() |
| 0x07 | 显示主页 | OLED_ShowMainPage() 汇总 |
| 0x08 | 下一页 | 设置 g_page_advance = 1 |
| 0x09 | 活动状态 | Get_ActivityState() 枚举 |

- 运动状态判定条件

| 状态 | 判定条件 |
| --- | --- |
| WALKING (步行) | 步频 40-120 步/分钟, 最近 2 秒内有步数 |
| RUNNING (跑步) | 步频 > 120 步/分钟, 最近 2 秒内有步数 |
| SHAKING (晃动) | 无步数持续 2 秒以上, 且晃动能量 > 400 |
| UNKNOWN (未知) | 无步数且晃动幅度小, 静止/待机状态 |

- 构建与部署

- 编译环境

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| IDE | Keil MDK-ARM (uVision 5) |
| 编译器 | ARM Compiler 5 (armcc) |
| MCU 型号 | STM32F103C8T6 (64KB Flash, 20KB SRAM) |
| 标准外设库 | STM32F10x_StdPeriph_Driver V3.5 |
| RTOS | FreeRTOS V10+ (heap_4 内存管理) |
| CMSIS | CMSIS-Core (ARM) V5.x |
| 下载工具 | ST-Link V2 (SWD 接口) |

- 内存占用

| 资源 | 用量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Flash (Code) | 约 40-50 KB | 含 FreeRTOS/标准库/驱动/算法 |
| SRAM | 约 16-18 KB | 15KB FreeRTOS 堆 + 1KB 栈 + 全局变量 |
| 任务栈 Sensors | 2 KB | 512 字 x 4 字节 |
| 任务栈 Display | 2 KB | 512 字 x 4 字节 |
| 任务栈 Voice | 1.5 KB | 384 字 x 4 字节 |
| 任务栈 Bluetooth | 1.5 KB | 384 字 x 4 字节 |
| FreeRTOS 堆 | 15 KB | configTOTAL_HEAP_SIZE = 15*1024 |

- 上电自检流程

系统上电后 main() 按以下顺序初始化各模块, 关键环节有自检输出 (通过 USART1 115200bps):

- DS1302_SelfTest() -> UART 输出 'DS1302: OK' 或错误码

- DS1302_ReadTime() -> UART 输出当前 RTC 时间

- 各模块 Init() 函数内部有延时等待 (MAX30102 复位 10ms, OLED 初始化 50ms)

- 调试接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| USART1 (PA9, 115200) | 栈溢出告警、DS1302 自检结果、RTC 时间确认 |
| USART1 (PA9, 9600) | HC-05 蓝牙 AT 握手, JSON 数据上报 |
| USART2 (PA2) | ASR PRO 语音命令输入 |
| ST-Link SWD | 程序下载和在线调试 |
| OLED 显示 | 运行时健康数据可视化验证 |

- 关键算法原理

- 心率检测算法

基于 PPG 光电容积描记信号的心率检测流程:

- 信号采集: MAX30102 以 100Hz 采样红外光反射信号 (18-bit ADC)

- 带通滤波: 一阶 IIR 高通 (0.5Hz) + 一阶 IIR 低通 (5Hz), 去除 DC 漂移和高频噪声

- 动态阈值: 阈值 = 均值 + 0.8 * 标准差 (每 200 点窗口重新计算)

- 峰值检测: 连续上升-下降模式, 当前值 > 阈值 且 当前值 > 左邻 且 当前值 > 右邻

- 间距约束: 最小峰间距 0.4 秒 (对应 150 BPM 上限)

- 周期估计: 取最近 8 个有效峰值间隔, 平均周期 -> BPM = 60 / 平均周期

- EMA 平滑: hr = 0.15 * new_hr + 0.85 * prev_hr (抑制瞬时跳变)

- 血氧饱和度算法

基于 Lambert-Beer 定律的反射式血氧估算:

R = (AC_red / DC_red) / (AC_ir / DC_ir)

SpO2 = A - B * R

其中 AC 分量用信号标准差 σ 近似, DC 分量用均值 μ 近似:

R = (σ_red / μ_red) / (σ_ir / μ_ir)

默认参数 A=110, B=25 (经验值), 可通过蓝牙 CAL 命令校准。结果限定在 50-100% 范围, EMA 平滑系数 0.15。信号质量不足 (σ < 0.2 或均值 <= 0) 时输出 0。

- 计步算法

基于加速度幅值分析的自适应阈值计步:

- 加速度幅值: mag = sqrt(ax^2 + ay^2 + az^2)

- 重力估计: grav = 0.98 * grav + 0.02 * mag (一阶低通, 截止 ~0.3Hz)

- 运动信号: acc = |mag - grav| (去除重力分量)

- 自适应阈值: thr = 0.995 * thr + 0.005 * |acc| (动态跟踪运动强度)

- 步态检测: acc > thr 且距上一步 > 400ms

- 首 10 个周期 (~2 秒) 静默, 允许重力和阈值稳定估计

- 体温补偿算法

手腕皮肤温度与核心体温的关系:

offset = 2.5 - 0.05 * (ambient_temp - 25.0)

core_temp = skin_temp + offset

环境温度 (ambient_temp) 来自 MPU6050 板级温度传感器 (作为近似)。补偿量在 1.0-3.5C 范围内动态调整: 环境越暖, 皮肤与核心温差越小。