智能健康监测手表系统设计说明书

（基于 STM32F103ZE + FreeRTOS 的可穿戴健康监测系统）

项目名称：智能健康监测手表系统设计说明书

文档编号：SJ-2026-001

版 本 号：V2.0（评审优化版）

编制单位：中南大学 机电工程学院

编制日期：2026 年 6 月

# 摘  要

随着人口老龄化进程加快与慢性病管理需求增长，可穿戴健康监测设备已成为消费电子与远程医疗的重要结合点。本课题以意法半导体 STM32F103ZE 微控制器为硬件核心，以 FreeRTOS 实时操作系统为软件内核，自主设计并实现了一套开源的智能健康监测手表系统，具备心率监测、血氧饱和度（SpO₂）检测、步数计数、运动状态识别、体温估算、实时时钟、OLED 显示、蓝牙通信与离线语音控制九大功能。

硬件方面，系统采用双 I²C 总线架构隔离高速 PPG 采样与显示刷新，MAX30102、MPU6050、DS18B20、DS1302、SSD1306、HC-05 及 ASR PRO 等模块通过 I²C、1-Wire、UART 及 GPIO 模拟时序完成互联。软件方面，采用应用层、算法层、驱动层与硬件抽象层（HAL）的四层分层架构，划分 Sensors、Display、Voice、BT 四个抢占式任务，通过互斥锁与临界区保障线程安全。算法方面，实现了基于一阶 IIR 带通滤波与动态阈值的 PPG 心率检测、基于双波长 R-ratio 的血氧估算、基于自适应阈值的计步与运动识别，以及基于环境温度参考的体温补偿。

测试结果表明：心率测量偏差不超过 ±5 BPM，血氧偏差不超过 ±3%，计步 100 步平均误差 2.3 步，体温偏差不超过 ±0.8 °C，整机连续稳定运行 4 小时无死机、无复位。系统在功能完整性、架构合理性与算法可解释性方面达到了本科毕业设计与小型研发文档的水平，并可为后续低功耗化、蓝牙低功耗（BLE）升级与上位机数据可视化提供扩展基础。

关键词：STM32F103ZE；FreeRTOS；光电体积描记术（PPG）；血氧饱和度；自适应计步；温度补偿；可穿戴健康监测

# 目  录

【目录将在 Word 中通过"引用 → 目录 → 更新域"自动生成。本文档已对全部一、二、三级标题套用标准标题样式，便于自动提取。】

# 1  绪论

## 1.1  课题研究背景及意义

随着社会经济持续发展与居民生活方式的转变，健康管理正由被动式疾病治疗向主动式健康监测加速演进。据世界卫生组织（WHO）发布的统计报告，心脑血管疾病已跃居全球首位致死原因，每年造成约 1790 万人死亡，其中相当比例的猝死事件在发病前缺乏连续的生理参数记录。与此同时，我国 60 岁以上人口占比持续攀升，高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺病等慢性病的长期管理需求日益迫切。在此背景下，能够对心率、血氧饱和度（SpO₂）、体温、活动量等关键生理参数进行连续、无创、便携监测的可穿戴健康设备，兼具显著的社会价值与广阔的市场前景。

近年来，以 Apple Watch、华为手环、小米手环为代表的消费级可穿戴设备迅速普及，推动了健康监测技术向民用化方向发展。此类设备普遍集成了多种微型传感器，借助嵌入式系统对生理信号进行实时采集与处理，为用户提供直观的健康数据参考。然而，现有商用产品在工程实践中仍存在三方面局限：其一，核心算法以二进制形式封闭，使用者难以理解其信号处理与生理建模过程；其二，数据接口多为私有协议，难以与第三方科研平台对接；其三，二次开发门槛较高，不利于在嵌入式教学与开源科研中深入复用。上述局限在一定程度上制约了健康监测底层技术在高校教学与科研领域的传播。

本课题以 STM32F103ZE 微控制器为硬件核心，以 FreeRTOS 实时操作系统为软件内核，自主设计并实现了一套开源的智能健康监测手表系统。系统集成了 MAX30102 心率血氧传感器、MPU6050 六轴加速度传感器、DS18B20 体温传感器、DS1302 实时时钟模块、SSD1306 OLED 显示屏、HC-05 蓝牙模块及 ASR PRO 离线语音识别模块，覆盖了心率监测、血氧检测、步数计数、运动状态识别、体温测量、实时时钟、OLED 显示、蓝牙通信与语音控制等多项功能，形成了一条从底层传感器驱动到上层算法处理的全链路技术路径。

本课题的研究意义可归纳为以下三个方面。第一，从底层硬件驱动到上层算法处理均实现全链路自主研发，具有完整的知识产权与教学开放性，可作为嵌入式系统课程的综合实践载体。第二，基于 FreeRTOS 的多任务软件架构充分体现了抢占式调度、任务同步互斥、优先级反转避免等实时系统设计理念，为嵌入式实时操作系统教学提供了一个结构完整、可运行可调试的实践案例。第三，PPG 信号处理、自适应阈值计步、环境温度补偿等算法均具有扎实的理论基础与明确的工程可实现性，相关公式与参数全部公开，可为可穿戴健康监测领域的进一步研究提供可复用的技术参考。

## 1.2  国内外健康监测手表研究现状

在消费电子领域，Apple Watch 自 2015 年发布以来已迭代至多代产品。Apple Watch Series 4 及以上型号集成了通过美国 FDA 认证的 ECG 心电图功能，其心率监测基于光电体积描记术（Photoplethysmography，PPG）技术，通过绿色 LED 与红外 LED 组合照射皮肤，利用光电二极管检测血流容积变化引起的吸光率波动。华为手环系列采用自研 TruSeen 技术，结合多路 PPG 信号采集与人工智能算法，在运动状态下仍能保持较高的心率测量准确率。Fitbit、Garmin 等品牌则侧重于运动健康追踪，提供完善的计步、睡眠分期与卡路里消耗估算功能。上述产品的共同特征是：传感器高度集成化、算法高度定制化、用户体验高度场景化，但其内部实现细节对外部研究者基本封闭。

在学术研究领域，PPG 信号处理算法的探索持续活跃。基于时域分析的自适应阈值峰值检测方法因计算量小、实时性强、对处理器资源要求低，非常适合资源受限的嵌入式平台，是当前 MCU 级可穿戴设备的主流方案。频域分析方法（如快速傅里叶变换 FFT）虽抗工频干扰能力较强，但对处理器运算能力与样本窗口长度要求较高，在低主频 MCU 上难以满足实时性。近年来，深度学习在 PPG 信号处理中的应用日益受到关注，卷积神经网络与长短期记忆网络在运动伪影抑制与房颤筛查等任务上表现出色，但神经网络模型在 MCU 平台上的部署仍面临Flash 占用大、推理延迟高、能耗上升等挑战。在血氧检测方面，基于双波长 Lambert-Beer 定律的 R-ratio 方法因其物理意义明确、实现简便，是目前最成熟、应用最广泛的方案，几乎所有商用脉搏血氧仪均采用该原理。

在嵌入式系统教学领域，基于 STM32 平台的课程设计与毕业设计一直是国内高校的教学热点。STM32 系列芯片凭借丰富的外设资源、完善的开发工具链（Keil MDK、STM32CubeIDE）以及庞大的开发者社区，成为嵌入式入门与进阶的首选平台。结合 FreeRTOS 实时操作系统进行多任务系统设计与实现，能够使学生深入理解任务调度、同步互斥、优先级管理与内存管理等实时操作系统核心概念，同时锻炼硬件驱动开发与算法移植的工程能力。本课题正是在这一教学与科研双重需求的驱动下提出的，力求在功能完整性与教学示范性之间取得平衡。

## 1.3  课题主要研究内容与文档结构安排

本课题的主要研究内容可归纳为五个方面。其一，系统硬件方案设计，包括主控芯片选型、各传感器模块选型与接口电路设计、双 I²C 总线架构设计、电源管理方案设计。其二，底层驱动程序开发，涵盖 I²C、UART、1-Wire 及 GPIO 模拟三线时序等通信协议的软件实现，以及各传感器初始化与数据读取函数的编写，并集成超时保护、错误恢复与互斥锁机制。其三，核心算法设计与实现，包括基于 PPG 信号的心率检测算法、基于 R-ratio 的血氧饱和度估算算法、基于加速度幅值分析的自适应阈值计步算法，以及基于环境温度参考的体温补偿算法。其四，基于 FreeRTOS 的嵌入式软件架构设计，包括多任务划分、优先级分配、任务间通信机制与线程安全保护设计。其五，系统集成测试与性能分析，通过分项测试与整机连续运行测试验证系统功能与可靠性。

本文档依据 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》的要求组织编写，行文遵循工程技术文档的客观、准确、可验证原则。全文共分为六章：第一章绪论介绍课题背景、意义与国内外研究现状；第二章系统总体设计分析功能需求、整体方案与核心硬件选型，并给出完整的引脚分配表；第三章软件设计与实现详细介绍四层软件架构、FreeRTOS 任务调度底层机制与关键算法实现；第四章系统硬件实现与调试阐述硬件集成方案、接口电路与调试方法；第五章系统测试与结果分析通过分项测试与整机测试验证系统功能，并给出功耗、可靠性、抗干扰等专项分析；第六章总结与展望对全文工作进行总结，并就低功耗化、BLE 升级、数据存储与上位机交互等方向给出详细的后续演进方案。

# 2  系统总体设计

## 2.1  系统功能与性能需求分析

本系统定位为一款基于嵌入式平台的开源智能健康监测手表，主要面向嵌入式系统教学演示与个人健康监测场景。综合可穿戴设备的使用特征与教学示范需求，系统需在有限算力与功耗约束下实现以下八项核心功能。

（1）心率实时监测。通过 MAX30102 PPG 传感器以 100 Hz 采样率采集红外光反射信号，经一阶 IIR 带通滤波去除直流分量与高频噪声后，采用动态阈值峰值检测算法提取脉搏波峰，由峰间间隔计算瞬时心率，并以指数移动平均（EMA）对心率值进行平滑处理。心率测量范围应覆盖 30~200 BPM，首次锁定时间不超过 8 秒，刷新周期不超过 2 秒。

（2）血氧饱和度检测。同步采集红外光与红光两路 PPG 信号，分别计算其交流分量与直流分量之比，进一步计算双波长 R-ratio 参数，代入经验校准公式估算血氧值。测量范围限定在 50%~100%，刷新周期不超过 5 秒，校准参数支持通过蓝牙指令远程调整。

（3）步数计数与运动状态识别。读取 MPU6050 三轴加速度数据，通过加速度幅值分析分离重力分量，采用自适应阈值算法检测步态事件并累计步数；同时基于步频与晃动能量对佩戴者运动状态进行四分类识别（步行、跑步、晃动、静止）。最小步间隔设为 400 ms 以抑制重复计数。

（4）体温测量与补偿。通过 DS18B20 数字温度传感器测量皮肤温度，结合 MPU6050 片内温度传感器提供的环境温度参考值，利用线性补偿公式估算核心体温。DS18B20 配置为 12 位分辨率，标称精度 ±0.5 °C，温度读取周期约 800 ms，并采用 CRC-8 校验保障数据完整性。

（5）实时时钟。通过 DS1302 RTC 模块提供精确的年月日时分秒信息，支持通过蓝牙指令远程校准；模块内置 CR2032 纽扣电池，可在系统主电源断开后维持时钟连续运行，避免掉电走时丢失。

（6）OLED 数据显示。采用 0.96 寸 SSD1306 OLED 显示屏，以五页面轮播方式分别显示心率、血氧、步数、体温与时间；支持按键翻页与语音命令切换两种交互方式，自动刷新周期 500 ms，采用脏页刷新机制降低 I²C 总线占用。

（7）蓝牙无线通信。通过 HC-05 蓝牙模块，每 2 秒自动推送一条 JSON 格式的健康数据包至手机端；同时支持接收 TIME 命令进行时间校准、CAL 命令调整血氧校准参数，命令以换行符分隔。

（8）语音控制。通过 ASR PRO 离线语音识别模块识别 9 种预设语音命令，包括页面切换、数据显示选择、步数清零等操作，响应时间不超过 100 ms，单字节命令码经 UART2 上报。

在系统性能方面，综合上述功能需求，需满足表 2-1 所列关键指标。系统应能在常温环境下连续稳定运行 4 小时以上，无栈溢出、无死机、无数据异常，并具备基本的错误自恢复能力（如 I²C 总线死锁后自动复位）。

表 2-1  系统关键性能指标需求

| 指标项 | 设计要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PPG 采样率 | 100 Hz | MAX30102 SpO2 模式配置 |
| 心率范围 | 30~200 BPM | 覆盖静息至剧烈运动 |
| 心率刷新周期 | ≤ 2 s | EMA 平滑后输出 |
| 血氧范围 | 50%~100% | 超限裁剪并平滑 |
| OLED 刷新周期 | 500 ms | 脏页刷新 |
| 蓝牙上报间隔 | 2 s | JSON 数据包 |
| 温度读取周期 | ≈ 800 ms | DS18B20 12 位模式 |
| 计步最小步间隔 | 400 ms | 抑制重复计数 |
| 语音响应时间 | ≤ 100 ms | Voice 任务轮询周期 |
| 连续运行时间 | ≥ 4 h | USB 供电工况 |

## 2.2  系统整体软硬件总体设计方案

本系统采用模块化分层设计思想，将系统划分为硬件层、驱动层、算法层与应用层四个层次，各层职责清晰、接口明确，遵循单向依赖原则，即上层仅可调用相邻下层接口，不允许跨层访问或同层相互依赖。该设计有效降低了模块间耦合度，提升了代码的可维护性与可移植性，也为后续平台迁移（如更换主控或传感器型号）预留了清晰的替换边界。

硬件层以 STM32F103ZE 微控制器为核心。该芯片基于 ARM Cortex-M3 内核，最高主频 72 MHz，内置 512 KB Flash 与 64 KB SRAM，具备 2 路 I²C、3 路 USART、2 路 SPI、5 路通用定时器及 112 个通用 GPIO 等丰富外设资源。系统在总线分配上遵循"高速外设独占总线、低速外设共享总线"的原则：I²C1 总线（PB6/PB7）连接 MAX30102 心率血氧传感器与 MPU6050 六轴加速度传感器；I²C2 总线（PB10/PB11）独立连接 SSD1306 OLED 显示屏，以避免 100 Hz 高速PPG 采样与显示刷新在带宽上的相互竞争；1-Wire 总线（PA0）连接 DS18B20 温度传感器；GPIO 模拟三线时序（PB1/PB9/PB12）连接 DS1302 RTC 模块；USART1（PA9/PA10）连接 HC-05 蓝牙模块，USART2（PA2/PA3）连接 ASR PRO 语音识别模块。完整的引脚分配见表 2-2。

驱动层封装了各硬件模块的初始化与数据读写操作，为上层提供统一的函数调用接口。每个传感器模块遵循 Init() + ReadData() 的统一接口规范，Init() 返回 0 表示初始化成功、负数表示错误码，使上层可通过返回值统一判断器件在线状态。I²C 与 UART 通信协议进一步被抽象为硬件抽象层（HAL），提供寄存器级的读写封装，并集成超时保护、错误恢复与 FreeRTOS 互斥锁等机制，确保多任务环境下的线程安全。

算法层负责所有信号处理与数据融合计算，包含 PPG 信号处理流水线（一阶 IIR 带通滤波、动态阈值峰值检测、心率与血氧计算）、计步算法（重力分离、自适应阈值、步频计算）以及体温补偿算法。算法层不直接访问任何硬件寄存器，所有输入数据以函数参数或全局变量形式传入，具有完全的硬件无关性，便于单元测试与跨平台移植。

应用层基于 FreeRTOS 实时操作系统构建，采用抢占式调度策略，共划分 4 个独立任务：Sensors 传感器采集任务（优先级 3，200 ms 周期）、Display 显示刷新任务（优先级 2，50 ms 周期）、Voice 语音识别任务（优先级 2，100 ms 周期）与 BT 蓝牙通信任务（优先级 2，20 ms 周期）。各任务间通过共享全局变量实现数据交换，I²C 总线资源通过独立互斥锁保证线程安全，关键共享变量（如体温浮点值）通过临界区取一致性快照以避免数据撕裂。

表 2-2  系统完整 GPIO 引脚分配表

| 引脚 | 连接对象 | 功能 | 外设/模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA0 | DS18B20 DQ | 1-Wire 单总线 | GPIO 推挽/上拉切换 | 需 4.7 kΩ 上拉至 3.3 V |
| PA2 | ASR PRO RX | USART2.TX | AF 推挽 | → 语音模块接收 |
| PA3 | ASR PRO TX | USART2.RX | 浮空输入 | ← 语音模块发送 |
| PA9 | HC-05 RX | USART1.TX | AF 推挽 | → 蓝牙模块接收 |
| PA10 | HC-05 TX | USART1.RX | 上拉输入 | ← 蓝牙模块发送 |
| PB1 | DS1302 CLK | RTC 时钟线 | GPIO 推挽输出 | 软件三线时序 |
| PB6 | MAX30102/MPU6050 | I2C1.SCL | AF 开漏 | 需 4.7 kΩ 上拉 |
| PB7 | MAX30102/MPU6050 | I2C1.SDA | AF 开漏 | 需 4.7 kΩ 上拉 |
| PB8 | 板载蜂鸣器 | 提示音输出 | GPIO 推挽输出 | 低电平静音 |
| PB9 | DS1302 CE/RST | RTC 使能线 | GPIO 推挽输出 | 软件三线时序 |
| PB10 | SSD1306 OLED | I2C2.SCL | AF 开漏 | 需 4.7 kΩ 上拉 |
| PB11 | SSD1306 OLED | I2C2.SDA | AF 开漏 | 需 4.7 kΩ 上拉 |
| PB12 | DS1302 DAT | RTC 数据线 | GPIO 推挽/上拉切换 | 软件三线时序 |
| PE3 | 按键（向后翻页） | 手动输入 | 内部上拉输入 | 按下为低 |
| PE4 | 按键（向前翻页） | 手动输入 | 内部上拉输入 | 按下为低 |

## 2.3  核心硬件器件选型方案

### 2.3.1  STM32 主控控制器模块选型

本系统选用意法半导体（STMicroelectronics）的 STM32F103ZE 微控制器作为核心主控芯片。该芯片属于 STM32F1 系列高密度（HD）产品，基于 ARM Cortex-M3 内核（R2p1 版），最高工作频率 72 MHz，内置 512 KB Flash 程序存储器与 64 KB SRAM 数据存储器，采用 LQFP-144 封装。外设资源包括 3 路 USART、2 路 I²C、2 路 SPI、2 路 ADC（12 位、1 MSPS）、5 路通用定时器、1 路高级控制定时器以及 112 个通用 GPIO 引脚。

选型论证如下。其一，Cortex-M3 内核具备单周期硬件乘法与 2~12 周期硬件除法指令，结合 72 MHz 主频，可提供约 1.25 DMIPS/MHz 即约 90 DMIPS 的标称算力，足以支撑 100 Hz 采样率的实时 PPG 信号处理与浮点统计运算。其二，512 KB Flash 为 FreeRTOS 内核、标准外设库与多组信号缓冲提供了充裕空间，64 KB SRAM 可同时容纳 15 KB 的 FreeRTOS 堆、1 KB 的 OLED 帧缓冲与 2 KB 的 PPG 信号缓冲而不至于紧张。其三，2 路硬件 I²C 恰好满足双总线架构设计需求，无需借助 GPIO 模拟 I²C，降低了软件复杂度与时序抖动。其四，LQFP-144 封装提供丰富的 GPIO 引脚，便于系统调试引出与功能扩展。其五，STM32F1 系列拥有成熟的工具链（Keil MDK、STM32CubeIDE）、完善的中文参考手册与庞大的开发者社区，显著降低开发与维护成本。

作为对比，本课题在选型阶段亦评估了 STM32F103C8T6（中容量、64 KB Flash/20 KB SRAM、LQFP-48）方案。该方案虽成本更低，但 Flash 容量难以容纳完整的 FreeRTOS 与标准外设库，GPIO 引脚数量也无法同时满足双 I²C、双 UART、1-Wire、三线 RTC 与按键的需求，故未予采用。综合性能、资源、成本与生态，STM32F103ZE 是本系统当前需求下的合理折中。

### 2.3.2  MAX30102 心率血氧检测模块选型

MAX30102 是 Maxim Integrated（现属 Analog Devices）推出的集成式脉搏血氧仪与心率监测传感器。芯片内部集成了红光 LED（660 nm）与红外 LED（880 nm）双发光源、高灵敏度光电检测器、18 位 Σ-Δ 模数转换器（ADC）以及 32 级深度的 FIFO 缓冲区，通过 I²C 接口与主控通信，7 位从地址固定为 0x57。该器件支持 SpO₂ 与心率两种工作模式，最高采样率达 3200 Hz，可编程 LED 脉冲宽度（411 μs 时 ADC 分辨率达 18 位）。本系统将其配置为 SpO₂ 双 LED 模式，采样率 100 Hz，ADC 量程 4096 nA，LED 脉宽 411 μs，LED 驱动电流约 16 mA（寄存器值 0x50）。

选型论证如下。其一，MAX30102 是当前消费级可穿戴设备中心率血氧检测的主流方案，技术成熟度高，datasheet 与参考设计公开。其二，内部 32 级 FIFO 允许主控以 200 ms 间隔批量读取数据，在 100 Hz 采样率下每次读取约 20 个样本，FIFO 余量约 60%，有效降低了对系统实时性与 CPU 占用率的要求。其三，红光与红外光双波长设计为基于 Lambert-Beer 定律的血氧饱和度计算提供了必要的物理基础，单一芯片即可同时输出心率与血氧。其四，集成化设计大幅简化了硬件电路，仅需 VCC、GND、SCL、SDA 与 INT 五根引线即可完成连接。其五，INT 中断引脚与内部温度寄存器为后续低功耗优化（按需唤醒采样）预留了扩展空间。

需要指出的是，MAX30102 在运动状态下易受运动伪影（Motion Artifact）干扰，导致心率与血氧测量精度下降，这是所有反射式 PPG 传感器的共性局限。本系统通过带通滤波与动态阈值在一定程度上抑制了该影响，但剧烈运动场景下的精度提升仍有赖于加速度辅助的运动伪影消除算法，相关内容在第六章展望中进一步讨论。

### 2.3.3  体温采集传感器模块选型

本系统选用 Maxim Integrated 的 DS18B20 单总线数字温度传感器进行皮肤温度采集。DS18B20 支持 9~12 位可编程分辨率，12 位分辨率下转换时间约 750 ms，测量范围 −55 °C 至 +125 °C，在 −10 °C 至 +85 °C 范围内精度为 ±0.5 °C。芯片采用 TO-92 封装，仅需 DQ 数据线、VCC 电源线与 GND 地线三根引线即可完成连接，每个器件具有唯一的 64 位ROM 序列号，支持单总线多点组网。本系统中 DS18B20 采用外部供电模式，PA0 引脚连接 DQ 数据线，配置 4.7 kΩ 上拉电阻至 3.3 V。

选型论证如下。其一，数字化输出无需外部 ADC 转换，直接通过 1-Wire 协议读取温度值，抗干扰能力强，适合长距离传输。其二，内置 CRC-8 校验（多项式 0x31，反射形式 0x8C）确保数据传输可靠性，接触不良或总线干扰时可即时检出。其三，单总线协议仅占用一个 GPIO 引脚，节省宝贵的 IO 资源。其四，TO-92 封装的金属面可直接接触皮肤测温，热响应较快，适合手腕佩戴场景。其五，相较于热敏电阻（NTC）方案，DS18B20 无需标定与查表，软件实现简洁。其六，相对于 SHT30、LM35 等方案，DS18B20 的单总线特性使其在引脚受限的嵌入式系统中更具优势。

需要说明的是，DS18B20 直接测量的是皮肤表面温度，并非核心体温。皮肤温度受环境温度、血流灌注与汗液蒸发等多因素影响，与核心体温存在系统性偏差。本系统通过引入 MPU6050 片内温度作为环境参考，对皮肤温度施加线性补偿以逼近核心体温，相关算法见第 3.3.4 节。

### 2.3.4  0.96 寸 OLED 显示模块选型

本系统选用基于 SSD1306 驱动芯片的 0.96 寸 OLED 显示模块，分辨率 128×64 像素，采用 I²C 接口与主控通信，挂载于 I²C2 总线（PB10/PB11），7 位从地址 0x3C。SSD1306 内部集成 GDDRAM 显存（128×64 bit = 1024 字节），支持页面寻址与水平寻址两种模式，模块工作电压 3.3 V，典型工作电流约 20 mA。本系统采用页面寻址模式，并以 1 KB 帧缓冲配合脏页标记实现按需刷新。

选型论证如下。其一，OLED 自发光特性无需背光模组，在显示静态数值时功耗显著低于 TFT 液晶，契合可穿戴设备的低功耗需求。其二，128×64 分辨率足以清晰显示心率、血氧、步数、体温与时间五类数值信息，5×7 点阵字模可显示 21 列×8 行字符。其三，I²C 接口仅占用两个GPIO 引脚，布线简洁，且与传感器总线物理隔离，避免显示刷新干扰采样。其四，SSD1306 是嵌入式领域应用最广泛的 OLED 驱动芯片，参考代码丰富，移植成本极低。相较于 SPI 接口的 OLED 模块，I²C 版本虽刷新速率略低，但节省 2~3 个 IO，更适合本系统引脚预算。

### 2.3.5  按键输入模块选型

本系统选用两个 12 mm×12 mm 四脚轻触按键作为手动输入设备，分别连接至 PE3 与 PE4 引脚。按键一端接 GPIO，另一端接地，电路采用内部上拉模式，常态为高电平，按下时拉低。软件层面配置了消抖与防连按保护：考虑到 Display 任务调用周期为 50 ms，已远大于按键机械抖动时长（通常小于 10 ms），两次采样之间的毛刺无法表现为"持续按下"，因此无需采用传统的延时阻塞式消抖；同时设置 300 ms 防连按窗口，避免单次按压被多次识别。两个按键分别实现向前翻页（PE4）与向后翻页（PE3）功能，配合 OLED 五页面轮播设计，构成完整的手动交互体系。

### 2.3.6  振动马达提醒模块选型

本系统选用板载有源蜂鸣器作为声光提醒器件，连接至 PB8 引脚。有源蜂鸣器内部集成振荡电路，通电即发声，无需外部 PWM 驱动。电路采用 GPIO 推挽输出直接驱动，低电平输出时蜂鸣器静音，高电平输出时发出提示音。该方案电路结构简单、占用 IO 资源少、软件控制方便。

蜂鸣器在以下场景中触发提醒：系统上电初始化完成后发出短促提示音表示启动正常；当检测到蓝牙连接或断开时发出提示音；当心率或血氧数据异常时可通过软件触发报警。在实际佩戴应用中，该蜂鸣器可替换为微型偏心旋转质量（ERM）振动马达或线性谐振执行器（LRA），由 PWM 信号驱动，实现静音触觉通知。考虑到本系统当前以教学演示为主、且 PB8 为单 GPIO 输出，未配置 PWM 驱动电路，振动马达驱动列为后续扩展项。

### 2.3.7  语音控制模块选型

本系统采用智能芯（Infini）ASR PRO 语音识别模块作为语音人机交互方案。ASR PRO 模块内嵌高性能语音处理 SoC，集成麦克风前端放大与降噪电路，支持离线关键词识别，无需连接云端服务器即可独立完成语音命令的端侧检测。模块工作电压 3.3~5 V，通过 UART 串口以 9600 bps 波特率与 STM32 通信，识别到预设语音命令后输出对应的单字节命令码。本系统中 ASR PRO 接入 USART2（PA2/PA3），MCU 端在 FreeRTOS 语音处理任务中轮询接收并解析命令。

模块当前配置了 9 条语音唤醒命令，涵盖系统全部核心功能，命令码定义如表 2-3 所示。其中包括"查看心率""查看步数""重置步数""查看血氧""查看温度""查看时间""返回主页""下一页""运动状态"等指令。各命令码为单字节十六进制编码（0x01~0x09），STM32 接收后通过 switch-case 结构分发至对应的数据读取与 OLED 显示刷新逻辑。例如收到 0x06（查看时间）命令时，系统从 DS1302 读取实时时钟数据并格式化显示于 OLED 屏幕上。

表 2-3  ASR PRO 语音命令码定义

| 命令码 | 助记符 | 语音指令 | 系统响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | ASR_CMD_HR | 查看心率 | 显示实时心率值 |
| 0x02 | ASR_CMD_STEPS | 查看步数 | 显示累计步数 |
| 0x03 | ASR_CMD_STEPRST | 重置步数 | 步数归零并刷新显示 |
| 0x04 | ASR_CMD_SPO2 | 查看血氧 | 显示血氧饱和度 |
| 0x05 | ASR_CMD_TEMP | 查看温度 | 显示体温读数 |
| 0x06 | ASR_CMD_TIME | 查看时间 | 显示日期与时间 |
| 0x07 | ASR_CMD_MAIN | 返回主页 | 返回主监测页面 |
| 0x08 | ASR_CMD_NEXT | 下一页 | OLED 页面切换 |
| 0x09 | ASR_CMD_ACTIVITY | 运动状态 | 显示当前运动状态 |

选型论证如下。其一，ASR PRO 采用离线识别架构，无需 Wi-Fi 或蜂窝网络支持，在户外、地铁等无网络场景下仍可正常使用，符合可穿戴设备对环境适应性的要求。其二，UART 单字节命令码通信方式简洁高效，MCU 端协议处理开销极低，仅需一个 switch-case 即可完成命令分发，不会占用额外的系统资源。其三，9 条命令覆盖了心率、血氧、体温、计步、时间显示及页面导航等全部核心功能，语音交互体验完整。相比在线语音方案（如百度语音 API、讯飞开放平台），ASR PRO 省去了网络协议栈与 JSON 解析开销，在资源受限的 Cortex-M3平台上更具实用价值。其四，模块内置麦克风，无需外接音频采集电路，降低了硬件设计复杂度。

需要指出的是，ASR PRO 基于固定的关键词匹配机制，不支持自然语言理解与多轮对话，且识别准确率受环境噪声影响。在嘈杂环境中（如交通干道、工厂车间），识别率可能下降，可通过增加前端降噪算法或采用多麦克风阵列方案加以改善。此外，当前语音功能仅在显示屏交互层面生效，后续可扩展语音命令至蓝牙数据上报、报警阈值动态调整等控制类功能。

### 2.3.8  蓝牙无线通信模块选型

HC-05 是一款主从一体式蓝牙串口透传模块，基于 BC417143 蓝牙 2.0+EDR 方案，工作于 2.4 GHz ISM 频段，支持 AT 指令配置模式与透传模式两种工作状态，有效通信距离约 10 m。本系统中 HC-05 配置为从模式，工作于 9600 bps 透传模式，通过 USART1（PA9/PA10）与STM32 通信，模块工作电压 3.3 V，逻辑电平与 STM32 兼容，可直连无需电平转换。

选型论证如下。其一，HC-05 是 STM32 嵌入式项目中应用最广泛的蓝牙模块之一，技术文档与参考代码丰富，调试经验成熟。其二，AT 指令配置方式灵活，本系统在初始化阶段实现了波特率自适应探测，先以目标波特率发送 AT 探测，失败则依次尝试 38400、115200、57600、19200 bps，命中后用 AT+UART 指令将模块改写为目标波特率，从而兼容出厂状态或被用户改过波特率的模块。其三，透传模式简化了 MCU 端软件开发，只需处理标准 UART 数据即可实现蓝牙通信。本系统利用 HC-05 实现了每 2 秒 JSON 数据上报与远程命令接收两大功能。

需要指出的是，HC-05 基于 Classic Bluetooth，其待机与通信功耗（约 30~40 mA）显著高于蓝牙低功耗（BLE）方案，不适用于对续航敏感的真实可穿戴产品。本系统选用 HC-05 主要出于开发便捷性与教学通用性的考量，后续向 BLE（如 nRF52 系列、ESP32）的升级方案在第六章展望中详细讨论。

# 3  软件设计与实现

## 3.1  软件架构总体设计

本系统软件架构采用四层分层设计，自上而下依次为应用层、算法层、驱动层与硬件抽象层（HAL）。各层职责明确、接口清晰，遵循单向依赖原则，即上层只能调用相邻下层的接口，不允许跨层访问或同层相互依赖。这种分层结构带来的核心收益在于：任一层的实现变更（如更换传感器型号、调整滤波算法、迁移操作系统）只要保持接口契约不变，便不会向上传导，从而显著提升系统的可维护性与可移植性。

应用层（Application Layer）基于 FreeRTOS 实时操作系统构建，包含 4 个独立的任务函数，负责传感器数据采集调度、显示刷新控制、蓝牙通信管理与语音命令处理。应用层不直接操作硬件寄存器，也不实现信号处理算法，仅负责任务逻辑的编排与调度，是系统行为的顶层组织者。

算法层（Algorithm Layer）是整个系统的计算核心，包含 PPG 信号处理流水线、计步检测算法与体温补偿算法。算法层采用纯 C 语言实现，所有计算基于 float 与 int 数据类型，不接触任何硬件寄存器或外设地址。算法层的输入数据通过函数参数传入，输出结果存储在全局变量中供应用层读取。这种设计保证了算法代码与硬件平台的解耦，便于后续优化、单元测试与跨平台移植。

驱动层（Driver Layer）为每个硬件外设提供独立的驱动模块，每个模块对外暴露 Init() 与 ReadData() 两个核心接口函数。Init() 执行硬件初始化配置，返回 0 表示成功、负数表示错误码；ReadData() 读取传感器数据并通过指针参数输出。驱动层各模块之间互不依赖，可独立编译与测试。部分驱动（如 DS18B20、DS1302）在线检测器件存在性后才执行后续配置，便于上电排错。

硬件抽象层（HAL Layer）封装了 STM32F103ZE 的 I²C 与 UART 外设寄存器操作，向上提供统一的读写接口。HAL 层集成了超时保护、错误恢复与 FreeRTOS 互斥锁保护，确保多任务环境下外设访问的安全可靠。其中 I²C HAL 采用"错误即复位总线"的自愈策略：一旦检测到应答失败（AF）、总线错误（BERR）或仲裁丢失（ARLO）标志，立即对 I²C 外设执行 DeInit + ReInit 操作以恢复总线，避免因单次通信故障导致总线永久死锁。

## 3.2  FreeRTOS 任务划分与调度机制

本系统采用 FreeRTOS 抢占式调度内核。内核关键配置如下：系统时钟 72 MHz，SysTick 时基 1 ms（即 configTICK_RATE_HZ = 1000，提供 1 ms 的任务调度粒度）；总堆大小 15 KB，采用 heap_4 内存管理算法（支持内存块合并、碎片率低，适合长期运行）；最大优先级数 5 （configMAX_PRIORITIES），开启互斥锁（含优先级继承）、递归互斥锁、计数信号量与软件定时器；开启栈溢出检测（configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = 1），采用方法一（比较栈指针与栈底边界）。系统共创建 4 个应用任务，其栈与优先级配置如表 3-1 所示。

表 3-1  FreeRTOS 任务栈与优先级对比表

| 任务名 | 优先级 | 栈深度 (words/bytes) | 周期 | 功能职责 | 阻塞/同步机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensors | 3（最高） | 512 / 2048 | 200 ms | 轮询 MAX30102 FIFO、MPU6050 加速度与温度、按分频读 DS18B20；调用 PPG 与计步算法 | vTaskDelay；I2C1 互斥锁；1-Wire 临界区 |
| Display | 2 | 512 / 2048 | 50 ms | 维护 OLED 五页面轮播，按键/语音翻页响应，500 ms 完整刷新 | vTaskDelay；读取 g_page_advance 标志；体温临界区 |
| Voice | 2 | 384 / 1536 | 100 ms | 轮询 USART2 解析 ASR PRO 单字节命令并调度显示 | vTaskDelay |
| BT | 2 | 384 / 1536 | 20 ms | 轮询 USART1 解析 AT/CAL/TIME 命令，每 2 s 上报 JSON | vTaskDelay；行缓冲状态机 |

Sensors 任务设为最高优先级（优先级 3），是出于数据采集实时性的硬约束考量：MAX30102 内部 FIFO 深度仅 32 个样本，在 100 Hz 采样率下约 320 ms 即会填满并开始丢弃旧样本，必须在溢出前完成读取。该任务每 200 ms 执行一次，按"先高速后低速"顺序依次读取 MAX30102 FIFO 数据并送入 PPG 算法层、读取 MPU6050 加速度与芯片温度并送入计步算法、按 4 周期分频策略启动与读取 DS18B20 转换。分频设计使 DS18B20 的 750 ms 转换时间被 4 个 200 ms 周期（800 ms）自然覆盖，读完成后立即 continue 进入下一轮，不浪费当次延时。

Display 任务（优先级 2，50 ms 周期）维护一个 10 次循环计数器，每累计 10 次（即 500 ms）执行一次完整屏幕刷新，从而在视觉流畅度与总线占用之间取得平衡。任务在每轮循环中检查按键状态（Key_GetPressed/Key_GetBack）与语音翻页标志（g_page_advance），一旦触发即切换页面并将计数器置为强制刷新值，实现即时响应。

Voice 任务（优先级 2，100 ms 周期）轮询 USART2 的接收寄存器，解析 ASR PRO 上报的单字节命令码（0x01~0x09），通过 switch 结构分发到对应的显示函数。BT 任务（优先级 2，20 ms 周期）轮询 USART1，以行缓冲状态机解析 AT、CAL、TIME 命令，并以 2 秒为间隔上报 JSON 数据包。两个 UART 端口均在接收前主动清除溢出错误（ORE）标志，避免 STM32F1xx 经典的"Overrun 锁死接收"问题。

从 FreeRTOS 底层机制看，本系统的多任务协作依赖以下核心机制。其一，抢占式调度：内核在每个 SysTick 中断（1 ms）检查就绪任务链表，若存在比当前运行任务更高优先级的就绪任务，则触发 PendSV 异常执行上下文切换，保存与恢复任务现场（R4-R11、PSP、EXC_RETURN）。由于 Sensors 优先级最高，无论 Display/Voice/BT 是否在运行，只要 Sensors 的 vTaskDelay 到期，它总能立即抢占执行，保证采样实时性。其二，vTaskDelay 延时阻塞：任务调用 vTaskDelay 后被移出就绪链表、加入延时链表，CPU 在无就绪任务时进入空闲任务（vApplicationIdleHook 未启用，默认空循环），从而将 CPU 让出给低优先级任务或降低动态功耗。其三，互斥锁与优先级继承：I²C1/I2C2 各自配一把互斥锁（xSemaphoreCreateMutex），当低优先级任务持有锁时，若有高优先级任务阻塞于该锁，内核会临时提升持有者的优先级至等待者水平，避免优先级反转导致的实时性损失。其四，临界区（taskENTER_CRITICAL）：通过关闭可屏蔽中断（BASEPRI）实现短时的原子访问，本系统用于保护 1-Wire 时序、DS1302 三线时序、浮点体温变量的读取一致性，以及步数计数器的自增与清零。

任务间通信采用共享全局变量加同步保护的混合模式。心率、血氧、步数等整型结果存储在 algorithms.c 的 static volatile 变量中，由应用层通过 Get_HeartRate() 等 getter 读取；在 ARM Cortex-M3 上 32 位整型的读写本身是单指令原子的，因此无需额外锁即可保证读取有效性。体温为 float 类型（4 字节），在 Cortex-M3 上可能由多条指令访问，存在数据撕裂风险，因此 Display 与 BT 任务在读取体温时进入临界区，同时取走 valid 标志与温度值，保证二者一致性。语音翻页通过 g_page_advance 单标志位传递，由 Voice 任务置位、Display 任务清零，符合"单写单读标志位"的无锁通信模型。两条 I²C 总线物理隔离，各自独立互斥锁，天然无跨总线竞争。

任务栈深度的确定遵循"实测峰值 + 安全余量"原则。Sensors 任务栈 2048 字节中，需容纳 MAX30102 的 192 字节原始缓冲与 2×32×4 字节解码缓冲、MPU6050 的 8 字节缓冲以及函数调用栈；Display 任务栈需容纳 snprintf 的内部缓冲与 OLED 绘制临时变量。开发阶段通过uxTaskGetStackHighWaterMark() 监测各任务栈历史最低水位，确认峰值占用均低于栈容量的 60%，留有约 40% 的安全余量，故最终栈配置合理。栈溢出钩子（vApplicationStackOverflowHook）在检测到溢出时通过 USART1 输出任务名并停机，便于定位问题任务。

## 3.3  关键算法设计与实现

### 3.3.1  PPG 信号处理与心率检测算法

MAX30102 以 100 Hz 采样率采集红外光反射信号，构成光电体积描记（PPG）波形。由于原始信号叠加有呼吸引起的低频基线漂移、工频与肌电引起的高频噪声，需先经带通滤波提取脉搏波主成分（典型心率频段 0.5~5 Hz）。本系统采用一阶 IIR 高通滤波器级联一阶 IIR 低通滤波器构成带通结构，相比 FIR 滤波器计算量更小，适合 MCU 实时处理。

滤波器系数在 PPG_Init() 中预计算，避免每个样本重复计算三角函数。以连续时间 RC 滤波器为基础，离散化得到一阶差分方程。对于截止频率为 f_c 的一阶 RC 滤波器，时间常数与离散系数为：

RC = 1 / (2π·f_c) ,   α = Δt / (RC + Δt) ,   Δt = 1 / f_s

其中 f_s = 100 Hz 为采样率。高通滤波（f_c = 0.5 Hz，去基线漂移）的差分方程为：

y_hp[n] = α_hp · (y_hp[n−1] + x[n] − x[n−1])

低通滤波（f_c = 5 Hz，去高频噪声）的差分方程为：

y_lp[n] = y_lp[n−1] + α_lp · (y_hp[n] − y_lp[n−1])

滤波器的状态变量 y_hp、y_lp、x[n−1] 作为文件级 static 变量跨调用保留，使滤波器相当于一个连续运行的流处理器，避免窗口边界失真。经带通滤波后的信号进入动态阈值峰值检测，其核心伪代码如下：

/* 取最近 N=200 个样本构成分析窗口 */

N = min(ppg_count, PPG_WINDOW_SIZE)

if (N < PPG_MIN_SAMPLES) return          // 样本不足，不启动分析

mean = Mean(filtered[0..N-1])

std  = Std(filtered[0..N-1], mean)

threshold = mean + 0.8 * std              // 动态阈值

for i = 1 to N-2:

if filtered[i] > threshold

and filtered[i] > filtered[i-1]

and filtered[i] > filtered[i+1]:   // 局部极大值

abs_idx = ppg_total - N + i        // 绝对索引(防环形回绕)

if 距上一峰 >= 0.4 s:

AddPeak(abs_idx)               // 记录峰时刻

if (std < 0.2):

hr = 0; ema_hr = 0                    // 信号过弱,判定无手指

else:

new_hr = 60 / AvgPeriod(last 8 peaks) // 由峰间隔求心率

ema_hr = 0.15*new_hr + 0.85*ema_hr    // EMA 平滑

hr = round(ema_hr)

心率最终值由最近 8 个有效峰的平均间隔计算并经 EMA 平滑。周期合法性检查限定在 0.3~2.0 秒（对应 30~200 BPM），超出范围视为伪峰予以剔除。当信号标准差低于 0.2 时判定为"无手指"状态，心率清零，避免在传感器未接触皮肤时输出虚假数值。

### 3.3.2  血氧饱和度估算算法

血氧饱和度估算基于双波长 Lambert-Beer 定律。氧合血红蛋白（HbO₂）与脱氧血红蛋白（Hb）对红光（660 nm）与红外光（880 nm）的吸收特性不同：Hb 对红光吸收更强，HbO₂ 对红外光吸收更强。通过测量两路光的交流分量（AC，反映脉动血流）与直流分量（DC，反映静态组织吸收）之比，并计算二者的比值 R，即可反推血氧饱和度。

R 值与血氧饱和度的定义如下：

R = (AC_red / DC_red) / (AC_ir / DC_ir)

SpO₂ = A − B × R

其中 AC/DC 用窗口内信号的标准差与均值近似：AC ≈ std，DC ≈ mean。默认校准参数 A = 110、B = 25，这是经验取值，实际产品需用标准血氧仪对比标定。本系统的实现伪代码如下：

mean_ir  = Mean(window_ir)

std_ir   = Std(window_ir, mean_ir)

mean_red = Mean(window_red)

std_red  = Std(window_red, mean_red)

if (信号有效 and mean_ir > 0 and std_ir > 0 and mean_red > 0):

R = (std_red / mean_red) / (std_ir / mean_ir)

est = A - B * R

est = Clamp(est, 50, 100)             // 限幅

ema_spo2 = 0.15*est + 0.85*ema_spo2   // EMA 平滑

spo2 = round(ema_spo2)

else:

spo2 = 0                              // 无信号

校准参数 A、B 存储为 static 变量，可通过蓝牙 CAL 命令远程调整（Set_SpO2_Calibration），调整过程在临界区内完成以保证线程安全。这一设计使系统具备现场标定能力：用户可用医用脉搏血氧仪作为参考，通过多次比对调整 A、B 使本系统读数逼近参考值，从而补偿个体皮肤光学差异带来的系统误差。

### 3.3.3  计步检测与运动识别算法

计步算法以 MPU6050 三轴加速度为输入，核心思想是：人体步行时，加速度矢量的模值会围绕重力加速度周期性波动，每一步对应一个明显的正向峰值。算法首先通过低通滤波分离重力分量，再对净加速度施以自适应阈值检测步态事件。加速度模值与重力分离公式为：

mag[n] = √(a_x² + a_y² + a_z²)

grav[n] = β · grav[n−1] + (1−β) · mag[n] ,   β = 0.98

acc[n] = mag[n] − grav[n]

其中 β = 0.98 表明重力估计以极慢的速率跟踪加速度模值均值（因重力是准直流分量），从而将运动引起的波动保留在 acc 中。自适应阈值以更慢的速率跟踪 acc 的绝对值均值：

thr[n] = γ · thr[n−1] + (1−γ) · |acc[n]| ,   γ = 0.995

步态检测与运动状态分类的伪代码如下：

if (前 10 次, 静默稳定期): return          // grav/thr 收敛

shaking_energy = 0.9*old + 0.1*|acc|       // 衰减累积晃动能量

if (acc > thr) and (now - last_step > 400 ms):

record step_interval = now - last_step

steps++  (临界区保护)

last_step = now

// 运动状态四分类

if (无步且空闲 > 2000 ms):

state = (shaking_energy > 400) ? SHAKING : UNKNOWN

else if (已记录 >= 3 步):

spm = 60000 / Avg(step_intervals)     // 步频 steps/min

state = (spm > 120) ? RUNNING

: (spm > 40)  ? WALKING : UNKNOWN

算法启动前的前 10 次（约 2 秒）静默期用于让 grav 与 thr 收敛到稳态，避免上电瞬间因初值不确定导致误计数。最小步间隔设为 400 ms（对应上限 150 步/分钟），用于抑制同一动作的重复计数。运动状态识别基于步频阈值：步频大于 120 步/分钟判为跑步，40~120 步/分钟判为步行；若持续 2 秒无步数且晃动能量超过阈值判为晃动，否则判为静止。

### 3.3.4  体温补偿算法

DS18B20 直接测量的是皮肤表面温度 T_skin，与核心体温 T_core 之间存在系统性偏差。该偏差并非定值，而是随环境温度变化：环境越冷，皮肤血管收缩，皮肤与核心温差越大；环境越热，皮肤血管扩张散热，温差缩小。本系统引入 MPU6050 片内温度传感器测得的板级温度 T_amb 作为环境参考，对皮肤温度施加线性补偿。补偿公式如下：

Δ = T_amb − 25

offset = Clamp(2.5 − 0.05 × Δ, 1.0, 3.5)

T_core = T_skin + offset

其中 25 °C 为参考环境温度，2.5 °C 为参考温差（皮肤到核心的典型补偿量），0.05 为环境温度修正系数，offset 限定在 1.0~3.5 °C 之间以防止极端环境下的过补偿。该模型为经验线性模型，参数来源于人体热生理的近似规律，在常温室内环境下可使估算体温落在 36~37 °C 的合理区间。需要强调的是，该补偿无法替代医用核心体温测量，其精度受佩戴位置、血流灌注与个体差异影响较大，仅作为健康趋势参考。

## 3.4  数据通信协议设计

本系统涉及 I²C、UART、1-Wire 与 GPIO 模拟三线四种通信协议，各协议的电气特性、时序要求与软件实现策略各不相同。为保障多任务环境下的通信可靠性与线程安全，所有共享总线均配置了相应的同步保护机制。各通信协议的设计要点如表 3-2 所示。

表 3-2  系统通信协议设计要点

| 协议 | 物理层 | 速率 | 挂载设备 | 同步保护 | 错误处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I²C1 | PB6/PB7 开漏 | 100 kHz | MAX30102(0x57)、MPU6050(0x68) | 独立互斥锁 | AF/BERR/ARLO 即时检出，DeInit+ReInit 总线复位 |
| I²C2 | PB10/PB11 开漏 | 100 kHz | SSD1306 OLED(0x3C) | 独立互斥锁 | 同上，脏页刷新降低占用 |
| USART1 | PA9/PA10 | 9600 bps | HC-05 蓝牙 | — | ORE 溢出清除，波特率自适应探测 |
| USART2 | PA2/PA3 | 9600 bps | ASR PRO 语音 | — | ORE 溢出清除 |
| 1-Wire | PA0 单总线 | — | DS18B20 | 临界区(时序敏感) | CRC-8 校验，presence 脉冲在线检测 |
| 三线 | PB1/PB9/PB12 | — | DS1302 RTC | 临界区(时序敏感) | 三段自检，CH 位晶振自启动 |

I²C 总线采用双总线架构：I²C1（PB6/PB7，100 kHz）挂载 MAX30102 与 MPU6050，两设备地址不冲突（0x57 与 0x68），共享同一互斥锁串行化访问；I²C2（PB10/PB11）独占 OLED，与传感器总线物理隔离，从根源上避免 100 Hz 高速 PPG 采样与显示刷新的带宽竞争。每次 I²C 事务遵循标准时序：START → 7 位地址 + R/W → ADDR → 寄存器 →（读时重复 START）→ 数据 → STOP，读单字节用 NACK + STOP，读多字节在最后一字节前 NACK + STOP。

UART 通信方面，USART1 连接 HC-05（9600 bps 透传模式），USART2 连接 ASR PRO（9600 bps）。两端口均在每次轮询接收前主动读取数据寄存器以清除 ORE（Overrun Error）标志，否则 STM32F1xx 的 UART 会在发生溢出后停止接收。HC-05 与 ASR PRO 的接收均采用轮询 RXNE 标志的方式（非中断），HC-05 以行缓冲状态机解析命令，ASR PRO 以单字节 switch 分发。

1-Wire 总线方面，DS18B20 的复位、位写、位读等时序操作均在 taskENTER_CRITICAL 临界区内完成，防止任务被抢占导致时序错乱。采用异步转换模式：发送 Skip ROM（0xCC）+ Convert T（0x44）启动转换 → 等待 800 ms → 发送 Skip ROM + Read Scratchpad（0xBE）读取 9 字节暂存器 → CRC-8 校验 → 解析温度。CRC 失败时返回无效标记，应用层显示占位符。DS1302 的三线时序（CE/CLK/DAT）同样在临界区内完成，写操作前后切换写保护寄存器。

蓝牙数据通信协议规范如下。上行（手表 → 手机）采用 JSON 文本格式，每 2 秒自动推送一帧：

{"hr":72,"spo2":98,"steps":1234,"temp":36.50}

其中各字段含义如表 3-3 所示。体温无效时 temp 字段为 0.00。

表 3-3  蓝牙 JSON 上报数据字段定义

| 字段 | 类型 | 含义 | 单位 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hr | int | 心率 | bpm | 0 / 30~200 |
| spo2 | int | 血氧饱和度 | % | 0 / 50~100 |
| steps | int | 累计步数 | 步 | 0~∞ |
| temp | float | 估算体温 | °C | 0.00 / 34.0~40.0 |

下行（手机 → 手表）命令以换行符结尾，支持两类指令：

TIME HH:MM:SS DD/MM/YY   // 设置 RTC 时间,年取后两位

CAL A B                   // 校准血氧参数 SpO2 = A - B×R

# 4  系统硬件实现与调试

## 4.1  硬件电路集成方案

系统硬件基于面包板搭建原型，采用 3.3 V 统一供电。共使用 15 个 GPIO 引脚，按功能分组如下：通信类 10 个，包括 PA0（1-Wire）、PA2/PA3（USART2）、PA9/PA10（USART1）、PB6/PB7（I2C1）、PB10/PB11（I2C2）；RTC 三线 3 个，包括 PB1（CLK）、PB9（CE）、PB12（DAT）；人机交互 3 个，包括 PB8（蜂鸣器）、PE3/PE4（按键）。所有 I²C 总线与 1-Wire 总线在信号线与 3.3 V 之间配置 4.7 kΩ 上拉电阻，确保总线空闲时为确定高电平。

电源输入端配置 10 μF 电解电容与 0.1 μF 陶瓷电容并联去耦，分别抑制低频纹波与高频噪声；AMS1117-3.3 V 稳压器提供 3.3 V 系统供电，最大输出电流 800 mA，余量充足。各传感器模块的电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容作局部去耦。为便于调试，USART1 的 TX （PA9）引出至排针，可通过 USB-TTL 模块连接 PC 串口助手查看调试信息。完整的硬件集成方案及上电前检查要点见表 4-1。

表 4-1  硬件集成方案与上电前检查要点

| 检查项 | 正常值/状态 | 异常处置 |
| --- | --- | --- |
| 3.3 V 对 GND 电阻（不上电） | > 1 kΩ（无短路） | 排查短路点 |
| I2C1 SCL/SDA（PB6/PB7）空闲电平 | ≈ 3.3 V | 检查 4.7 kΩ 上拉是否虚焊 |
| I2C2 SCL/SDA（PB10/PB11）空闲电平 | ≈ 3.3 V | 同上 |
| DS18B20 DQ（PA0）空闲电平 | ≈ 3.3 V | 检查上拉电阻 |
| 3.3 V 输出电压 | 3.30~3.35 V | 更换 AMS1117 |
| HC-05 STATE 灯 | 慢闪=待连接，常亮=已连接 | 重新上电或清配对 |

在可穿戴产品化阶段，上述面包板原型将迁移至定制 PCB：采用四层板设计（顶层信号、地层、电源层、底层信号），对 I²C 与 1-Wire 走线作等长处理并控制特征阻抗；MAX30102 下方布置光学隔离栏（optical barrier）防止 LED 直射光串扰光电二极管；DS18B20 焊盘布置在表壳底部金属区以改善皮肤热接触；电源入口增设 TVS 二极管与自恢复保险丝提升抗静电与过流能力。

## 4.2  接口电路设计

I²C1 总线：MAX30102（7 位地址 0x57）与 MPU6050（7 位地址 0x68）共享 SCL/SDA，二者地址不冲突，可稳定共存于同一总线。GPIO 配置为复用开漏（AF_OD），由外部 4.7 kΩ 上拉电阻建立高电平。I²C2 总线：SSD1306 OLED（7 位地址 0x3C）独占，配置同上。两条总线在 STM32 内部为独立外设（I2C1、I2C2），互不干扰。

DS1302 通过 GPIO 模拟三线时序（CE/CLK/DAT），DAT 引脚在写周期配置为推挽输出、在读周期切换为上拉输入，实现双向半双工通信。DS18B20 采用单总线（1-Wire）协议，DQ 引脚在驱动总线时配置为推挽输出、在采样总线时切换为上拉输入，依靠外部 4.7 kΩ 上拉完成总线释放。两种软件模拟协议均依赖 DWT 周期计数器实现微秒级精确延时，时序参数严格符合对应器件数据手册要求。

USART1 复用方案：HC-05 蓝牙（9600 bps）与调试输出共享该端口。系统启动阶段先以 115200 bps 输出 DS1302 自检与 RTC 时间等调试信息，随后 HC-05 初始化将端口重配为 9600 bps 并完成波特率自适应探测。正常运行期 USART1 主要承载 HC-05 透传数据。USART2 连接 ASR PRO 语音识别模块（9600 bps），单字节命令码上行。两端口均工作于 8N1（8 数据位、无校验、1 停止位）格式。

## 4.3  系统调试方法

硬件调试主要使用万用表与逻辑分析仪。万用表用于上电前测量电源网络阻抗、上拉电阻值与上电后各级电压；逻辑分析仪用于抓取 I²C、1-Wire、三线时序波形，核对其电平、频率与相位是否符合器件数据手册。DS1302 自检程序在系统上电时主动执行三段自检（通信测试、RAM 读写测试、写保护验证），并通过 USART1 输出 "DS1302: OK / NO COMM / RAM R/W FAIL / WP REG FAIL" 等结果，便于快速定位 RTC 故障。

软件调试主要通过 USART1 输出分级调试信息。系统启动阶段输出各传感器初始化结果与 RTC 当前时间；运行阶段栈溢出检测一旦触发，即通过 vApplicationStackOverflowHook 钩子函数输出 "STACK OVERFLOW: <任务名>" 并停机，便于定位问题任务。开发过程中配合 uxTaskGetStackHighWaterMark() 监测各任务栈水位，确认余量充足。算法调试阶段，可将 PPG 原始样本与滤波后样本经 USART1 导出，在 PC 端用 MATLAB/Python 重绘波形以验证滤波与峰值检测效果。

# 5  系统测试与结果分析

## 5.1  系统分项测试

### 5.1.1  硬件电路功能测试

电源测试：万用表测量 AMS1117-3.3 V 输出端电压稳定在 3.31~3.34 V 之间，纹波与波动在 ±1% 以内，满足所有 3.3 V 器件的工作电压要求。I²C 总线测试：通过逻辑分析仪抓取波形，START/STOP/ACK 时序符合标准；MAX30102 PART_ID 寄存器（0xFF）读出 0x15，MPU6050 WHO_AM_I 寄存器读出 0x68，均与数据手册一致，确认器件在线且通信正常。1-Wire 时序测试：DS18B20 复位脉冲（500 μs 拉低）、presence 脉冲（60 μs 采样窗口）、位读写时序均符合数据手册要求，CRC-8 校验连续 100 次读取全部通过。

### 5.1.2  软件各模块功能测试

HAL 层测试：对 I2C1/I2C2 进行 1000 次连续读写压力测试，无通信失败；人为制造总线挂死（短路 SDA 到 GND 后释放）后，i2c_bus_reset 自愈机制能在下一次事务中恢复总线。传感器驱动测试：各传感器 Init/ReadData 函数功能正常，返回值与预期一致；DS18B20 在接触不良时正确返回 CRC 失败码，应用层正确显示占位符。

算法层精度测试（以 20 组样本统计）：心率测量值与参考脉搏血氧仪对比，偏差不超过 ±5 BPM；血氧偏差不超过 ±3%；计步在正常步行 100 步测试中平均误差 2.3 步；体温与医用电子体温计对比，偏差不超过 ±0.8 °C。应用层测试：4 个任务周期稳定，任务周期抖动不超过 ±5 ms，栈溢出检测功能验证正常。

表 5-1  软件各模块精度测试结果（20 组样本）

| 测量项 | 参考设备 | 平均偏差 | 设计指标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心率 | 脉搏血氧仪 | ±5 BPM | ±5 BPM | 达标 |
| 血氧 | 脉搏血氧仪 | ±3 % | ±3 % | 达标 |
| 计步 | 人工计数 | 2.3 步/100 步 | ≤ 5 步 | 达标 |
| 体温 | 电子体温计 | ±0.8 °C | ±1.0 °C | 达标 |

### 5.1.3  整机连续稳定性测试

佩戴运行 4 小时连续测试：系统未出现死机、复位、通信中断等问题；OLED 显示稳定无花屏；蓝牙 JSON 数据包持续以 2 秒间隔稳定推送；心率在手指稳定接触时读数平稳，取走手指后约 5 秒内归零；计步无异常跳变，运动状态识别在步行/静止切换时响应正确。测试期间通过 USART1 监控未触发任何栈溢出告警，确认系统具备工程级的连续运行可靠性。

## 5.2  测试数据与系统性能分析

综合各项测试，系统达到的性能指标如表 5-2 所示。各项指标均满足或优于第 2.1 节设定的设计要求，验证了系统方案与算法实现的正确性。

表 5-2  系统性能指标测试结果汇总

| 指标项 | 设计要求 | 实测结果 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心率测量范围 | 30~200 BPM | 30~200 BPM | 是 |
| 心率首次锁定 | ≤ 8 s | 5~8 s | 是 |
| 心率刷新周期 | ≤ 2 s | ≤ 2 s | 是 |
| 血氧测量范围 | 50%~100% | 50%~100% | 是 |
| 血氧偏差 | ≤ ±3 % | ≤ ±3 % | 是 |
| 计步误差 | ≤ 5 步/100 步 | 2.3 步/100 步 | 是 |
| 体温偏差 | ≤ ±1.0 °C | ≤ ±0.8 °C | 是 |
| OLED 刷新周期 | 500 ms | 500 ms | 是 |
| 蓝牙上报周期 | 2 s | 2 s | 是 |
| 语音响应时间 | ≤ 100 ms | ≤ 100 ms | 是 |
| 连续运行时间 | ≥ 4 h | 4 h 无异常 | 是 |

功耗分析：系统在 USB 3.3 V 供电、各模块全部工作时，实测总电流约 60~80 mA，对应功耗约 200~265 mW。其中 MAX30102 的 LED 驱动（约 16 mA × 双 LED）与 HC-05 蓝牙（待机约 30 mA、通信时峰值可达 40 mA）是两个主要耗流模块；OLED 显示约 20 mA；STM32F103ZE 主控约 30~40 mA；其余传感器合计约 5 mA。在选用 500 mAh 锂电池供电时，理论续航约 6~8 小时。若启用 FreeRTOS tickless idle 模式使 CPU 在空闲时进入睡眠、并对 MAX30102 采用按需唤醒采样（如每 5 秒采样 10 秒），续航可提升至 10 小时以上，相关优化方案见第六章。

表 5-3  系统各模块功耗估算（3.3 V 供电）

| 模块 | 典型电流 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-05 蓝牙 | 30~40 mA | ≈ 45% | Classic Bluetooth 待机功耗较高 |
| MAX30102（双 LED） | 16~32 mA | ≈ 25% | LED 驱动为主，可按需关断 |
| STM32F103ZE 主控 | 30~40 mA | ≈ 15% | 72 MHz 全速运行 |
| SSD1306 OLED | ≈ 20 mA | ≈ 12% | 随显示内容波动 |
| 其余传感器 | ≈ 5 mA | ≈ 3% | MPU6050/DS18B20/DS1302 |
| 系统合计 | 60~80 mA | 100% | 对应 200~265 mW |

可靠性分析：系统在软件层面通过多重机制保障长期运行可靠性。其一，I²C 总线错误自愈机制可从单次通信故障中自动恢复，避免总线永久死锁；其二，DS18B20 CRC-8 校验可在接触不良时即时检出错误数据并丢弃，避免错误温度污染显示；其三，UART 的 ORE 标志主动清除避免了 STM32F1xx 经典的接收锁死问题；其四，DS1302 上电自检与 CH 位晶振自启动机制保障了 RTC 在更换电池后的可靠起振；其五，FreeRTOS 栈溢出检测可在内存异常时及时停机并输出告警，避免故障扩散。上述机制共同构成了系统的故障检测与自恢复能力。

抗干扰设计：硬件层面，所有 I²C 与 1-Wire 信号线配置 4.7 kΩ 上拉电阻，确保总线空闲电平稳定；电源输入端配置去耦电容抑制纹波与瞬态扰动；传感器电源就近放置局部去耦电容。软件层面，PPG 信号经带通滤波抑制工频（50 Hz）与肌电高频干扰，动态阈值算法对噪声具有一定的鲁棒性；DS18B20 的 CRC 校验可剔除偶发的总线干扰数据；DS1302 写操作全程启用写保护寄存器，防止误写破坏时间数据。在 PCB 产品化阶段，还可通过增加屏蔽罩、优化地平面分割、对模拟敏感信号加保护地进一步抑制电磁干扰。

# 6  总结与展望

## 6.1  课题整体工作总结

本课题基于 STM32F103ZE 微控制器与 FreeRTOS 实时操作系统，成功设计并实现了一套开源的智能健康监测手表系统，完整完成了从硬件方案设计、底层驱动开发、核心算法实现、多任务软件架构设计到系统集成测试的全部工程流程。系统最终实现了心率监测、血氧检测、步数计数、运动状态识别、体温测量、实时时钟、OLED 显示、蓝牙通信与语音控制共九大功能，功能完整度达到了预期设计目标。

在系统架构方面，采用了应用层、算法层、驱动层与硬件抽象层的四层分层设计，各层职责清晰、接口明确、单向依赖，具备良好的可维护性与可移植性。基于 FreeRTOS 构建了 Sensors、Display、Voice、BT 四任务抢占式调度系统，通过 I²C 互斥锁、优先级继承、临界区与单写单读标志位等机制保障了多任务环境下的线程安全与数据一致性。双 I²C 总线架构从根源上隔离了高速 PPG 采样与显示刷新的带宽竞争。

在算法实现方面，构建了完整的 PPG 信号处理流水线（一阶 IIR 带通滤波 + 动态阈值峰值检测 + EMA 平滑），实现了基于双波长 R-ratio 的血氧估算、基于自适应阈值的计步与运动识别，以及基于环境温度参考的体温线性补偿，所有算法均具备明确的理论基础与可解释的工程参数。在可靠性方面，通过 I²C 总线自愈、CRC 校验、ORE 清除、RTC 自检与栈溢出检测等多重机制，保障了系统在 4 小时连续运行测试中的稳定表现。测试结果表明，各项健康指标测量精度均满足设计要求，验证了系统方案的正确性与工程可实现性。

## 6.2  系统优化与功能拓展展望

尽管本系统已实现预期功能并通过测试，但受限于开发周期与硬件原型条件，在测量精度、续航能力、数据持久化与人机交互等方面仍有较大的提升空间。后续可从以下五个方向开展优化与拓展工作。

其一，低功耗优化。当前系统总功耗约 200~265 mW，主要瓶颈在于 HC-05 的 Classic Bluetooth 待机功耗与 MAX30102 的持续 LED 驱动。优化路径包括：启用 FreeRTOS tickless idle 模式，使 CPU 在所有任务阻塞时进入睡眠（WFI），可将主控功耗降低 30%~50%；对 MAX30102 采用按需唤醒采样策略，在无手指检测到时进入关断模式，仅在检测到接触后启动采样；对 HC-05 在无蓝牙连接时进入低功耗模式。综合上述措施，预期可将系统平均功耗降至 100 mW 以下，续航从当前的 6~8 小时延长至 15 小时以上。

其二，蓝牙低功耗（BLE）升级。将 HC-05（Classic Bluetooth）替换为 nRF52832 或 ESP32 等 BLE SoC，可显著降低无线通信功耗（BLE 待机功耗仅数微安级，较 Classic Bluetooth 降低两个数量级）。BLE 方案下可采用 GATT 协议定义心率服务（Heart Rate Service，UUID 0x180D）与血氧服务（0x1822），使手表可作为标准 BLE 健康设备被手机APP 直接发现与订阅，无需私有协议适配。进一步地，可将 BLE SoC 同时承担主控角色（如 nRF52832 自身即具备 Cortex-M4F 内核），实现单芯片方案，大幅缩小体积与功耗。

其三，数据存储与历史追溯。当前系统仅实时显示与上报数据，缺乏历史存储能力。可在I²C 或 SPI 总线外挂一片 W25Q64 串行 Flash（8 MB）或 SD 卡，按时间戳循环存储心率、血氧、步数与体温等健康数据，采样间隔可设为 1 分钟。以每条记录 16 字节计算，8 MB Flash 可存储约 50 万条记录，相当于近一年的分钟级数据。配合掉电保护与磨损均衡算法（如 LittleFS 或 FATFS 文件系统），可实现可靠的历史数据持久化，支撑后续的趋势分析与异常回溯。

其四，上位机交互与数据可视化。开发配套的手机 APP 或 PC 上位机软件，通过蓝牙接收JSON 数据包并解析存储，提供实时数据曲线（心率/血氧/体温随时间变化）、历史趋势统计（日/周/月均值）、运动量统计（步数、卡路里估算）与异常告警（心率过速/过缓、血氧过低）等功能。APP 端可采用 Flutter 或 React Native 跨平台框架开发，后端可选 Firebase 或自建 RESTful 服务实现数据云端同步与多设备管理。进一步地，可引入机器学习模型对长期数据进行健康趋势预测，如基于静息心率变化评估疲劳程度、基于心率变异性（HRV）评估自主神经平衡。

其五，测量精度提升。在 PPG 信号处理方面，可引入二阶 IIR 滤波器或自适应陷波器进一步抑制运动伪影与工频干扰；可利用 MPU6050 加速度信号辅助实现运动伪影消除（Adaptive Noise Cancellation），显著提升运动状态下的心率测量精度。在血氧方面，可建立更大样本量的标定数据库，采用分段拟合或机器学习模型替代单一经验公式，提升个体适应性。在运动识别方面，可升级为九轴传感器（增加地磁计）并引入卡尔曼滤波进行姿态融合，实现更精细的运动类型识别（如骑行、爬楼）与卡路里精确估算。

综上所述，本系统作为一套开源的嵌入式健康监测平台，已构建了从硬件到软件、从驱动到算法的完整技术基座，为上述优化方向的落地提供了清晰的扩展接口与工程参考。后续工作将在保持现有架构稳定性的前提下，分阶段推进低功耗化、BLE 化、数据持久化与智能化升级，使系统逐步从教学演示原型向实用化可穿戴健康产品演进。

# 致  谢

在本课题的研究与设计过程中，指导老师给予了悉心的指导与热情的支持。从课题选题、方案论证到系统实现与论文撰写的各个环节，老师都提出了宝贵的意见和建议，其严谨的治学态度与深厚的学术造诣令学生受益匪浅。在此谨向指导老师表示最诚挚的感谢。

感谢课题组成员在系统开发过程中付出的努力与配合。从硬件调试到软件开发，每一个环节的顺利完成都离不开团队成员的协作与互助。感谢实验室提供的仪器设备与开发环境，为系统的调试与测试提供了必要的物质保障。

感谢所有参考文献的作者们，他们的研究成果为本系统的设计与实现提供了坚实的理论基础与技术参考。感谢 STM32 与 FreeRTOS 开源社区的无私分享，其丰富的文档与示例代码极大缩短了本系统的开发周期。

最后，感谢家人和朋友在学习与研究期间给予的理解与支持，正是他们的鼓励使学生能够专注于课题研究并顺利完成本设计。

# 参考文献

[1] STMicroelectronics. STM32F103xE Datasheet (HD series, 512 KB Flash)[Z]. 2023.

[2] STMicroelectronics. RM0008 Reference Manual: STM32F101xx/STM32F103xx[Z]. 2023.

[3] Maxim Integrated. MAX30102 Datasheet Rev 3: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor[Z]. 2019.

[4] InvenSense. MPU-6000/MPU-6050 Product Specification Rev 3.4[Z]. 2013.

[5] Maxim Integrated. DS18B20 Datasheet Rev 5: Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer[Z]. 2019.

[6] Maxim Integrated. DS1302 Trickle Charge Timekeeping Chip Datasheet Rev 4[Z]. 2015.

[7] Solomon Systech. SSD1306 Advance Information: 128×64 Dot Matrix OLED/PLED Segment[Z]. 2008.

[8] ARM Limited. Cortex-M3 Technical Reference Manual Rev r2p1[Z]. 2010.

[9] Real Time Engineers Ltd. FreeRTOS Reference Manual[Z]. 2023.

[10] 陈渝, 向勇, 王雷. 嵌入式系统设计与实践[M]. 北京: 清华大学出版社, 2021.

[11] 刘洪涛, 张浩. STM32嵌入式系统开发实战指南[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020.

[12] Allen J. Photoplethysmography and its Application in Clinical Physiological Measurement[J]. Physiological Measurement, 2007, 28(3): R1-R39.

[13] Tamura T, Maeda Y, Sekine M, et al. Wearable Photoplethysmographic Sensors—Past and Present[J]. Electronics, 2014, 3(2): 282-302.

[14] Nitzan M, Romem A, Koppel R. Pulse Oximetry: Fundamentals and Technology Update[J]. Medical Devices: Evidence and Applications, 2014, 7: 231-239.

[15] 王伟, 李明远. 基于PPG信号的心率检测算法研究[J]. 电子测量与仪器学报, 2019, 33(5): 75-81.

[16] GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.

[17] FreeRTOS Team. Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel—A Hands-On Tutorial Guide[Z]. 2023.

[18] 廖义奎. Cortex-M3之STM32嵌入式系统设计[M]. 北京: 中国电力出版社, 2018.

[19] Webster J G. Design of Pulse Oximeters[M]. Bristol: IOP Publishing, 1997.

[20] 张毅刚, 彭喜元, 彭宇. 单片机原理及应用[M]. 3版. 北京: 高等教育出版社, 2020.