智能健康手环

产品设计说明书

基于 STM32F103C8T6 + FreeRTOS

嵌入式系统课程设计

作者：[姓名]

日期：2026年6月

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-14 | 初始版本，完成全部章节撰写 | [姓名] |

# 目录

（请在 Word 中右键此处 → 更新域 → 更新整个目录，以自动生成目录）

（右键更新域以生成目录）

## 第1章 概述

### 1.1 产品定位

智能健康手环是一款基于 STM32F103C8T6 微控制器的可穿戴健康监测设备。它集成多种传感器，实时采集心率、血氧饱和度（SpO₂）、体温、步数和实时时钟数据，通过 OLED 屏幕本地显示，同时支持蓝牙无线传输至手机端进行数据接收。

### 1.2 功能清单

表1

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 | 实现方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心率检测 | 实时测量脉搏心率（BPM） | MAX30102 PPG 传感器 + 自适应阈值峰值检测算法 |
| 2 | 血氧检测 | 实时测量血氧饱和度（%） | MAX30102 双波长光学测量 + R-ratio 校准公式 |
| 3 | 步数计数 | 自动累计行走步数 | MPU6050 加速度计 + 重力分离 + 自适应阈值计步算法 |
| 4 | 运动状态识别 | 区分走路/跑步/晃动/静止 | 基于步频和晃动能量的四态分类器 |
| 5 | 体温检测 | 皮肤温度测量并补偿为核心体温 | DS18B20 数字温度传感器 + 环境温度补偿算法 |
| 6 | 实时时钟 | 显示当前日期时间 | DS1302 RTC 模块（带纽扣电池掉电保持） |
| 7 | OLED 显示 | 5 页轮转显示各项数据 | SSD1306 128×64 OLED + 帧缓冲 + 脏标记优化 |
| 8 | 蓝牙上报 | 每 2 秒自动推送 JSON 数据包 | HC-05 蓝牙串口透传模块 |
| 9 | 语音控制 | 语音命令切换页面/操作 | ASR PRO 离线语音识别模块 |
| 10 | 按键操作 | 两个按键实现翻页功能 | GPIO 输入 + 软件消抖 + 防连按 |

### 1.3 应用场景

- 日常健康监测：用户佩戴手环，实时查看心率、血氧、体温等生理参数

- 运动辅助：自动计步并识别运动状态（走路/跑步）

- 课程设计演示：作为嵌入式系统课程的综合性设计项目，覆盖传感器驱动、信号处理算法、实时操作系统、无线通信等多个知识点

## 第2章 系统架构

### 2.1 硬件架构

┌──────────────────────────────────┐

│         STM32F103C8T6              │

│       (Cortex-M3 @ 72MHz)          │

└──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┘

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │

┌──────────────┘  │  │  │  │  │  │  │  │  └──────────────┐

│       ┌─────────┘  │  │  │  │  │  │  └─────────┐       │

│       │    ┌───────┘  │  │  │  │  └──────┐      │       │

▼       ▼    ▼          ▼  ▼  ▼  ▼         ▼      ▼       ▼

┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐┌──────┐

│MAX   ││MPU   ││DS    ││DS    ││SSD   ││HC-05 ││ASR   ││KEY   ││BUZZER│

│30102 ││6050  ││18B20 ││1302  ││1306  ││蓝牙  ││PRO   ││×2    ││PB8   │

│心率  ││加速度││温度  ││RTC   ││OLED  ││      ││语音  ││PE3/  ││蜂鸣器│

│血氧  ││陀螺仪││传感器││时钟  ││128×64││      ││识别  ││PE4   ││      │

└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘└──┬───┘

│I2C1   │I2C1   │1-Wire │GPIO   │I2C2   │UART1  │UART2  │GPIO   │GPIO

│PB6/PB7│PB6/PB7│PA0    │PB1/   │PB10/  │PA9/   │PA2/   │PE3/   │PB8

│       │       │       │PB12/  │PB11   │PA10   │PA3    │PE4    │

│       │       │       │PB9    │       │       │       │       │

总线分配策略：MAX30102 和 MPU6050 共享 I2C1 总线（PB6/PB7），OLED 独占 I2C2 总线（PB10/PB11）。这样分配的理由是 MAX30102 以 100Hz 采样率持续读取 FIFO，若 OLED 同挂 I2C1 会造成带宽竞争，导致 PPG 数据丢失。

### 2.2 软件架构

采用四层分层架构，自顶向下为：

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│  应用层  (main.c, 4个FreeRTOS任务)                    │ ← "做什么"

│  vTaskSensors / vTaskDisplay / vTaskVoice / vTaskBT   │

├──────────────────────────────────────────────────────┤

│  算法层  (algorithms.c)                               │ ← "怎么算"

│  PPG信号处理 / 计步算法 / 体温补偿 / 运动状态分类      │

├──────────────────────────────────────────────────────┤

│  驱动层  (max30102.c, mpu6050.c, ds18b20.c,           │ ← "怎么读"

│           ds1302.c, oled_ssd1306.c, hc05.c, asr_pro.c)│

│  每个模块: Init() + ReadData() 统一接口                │

├──────────────────────────────────────────────────────┤

│  硬件抽象层  (i2c_hal.c, uart_hal.c)                   │ ← "怎么发"

│  封装 STM32 外设寄存器操作，含超时/复位/互斥锁         │

├──────────────────────────────────────────────────────┤

│  CMSIS / STM32F10x 标准外设库 / ARM Cortex-M3 硬件     │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

设计原则：

- 每一层只调用下一层的接口，不跨层访问

- 驱动层各模块之间互不依赖（MAX30102 不知道 MPU6050 的存在）

- 算法层不接触任何硬件寄存器，仅处理 float/int 数据

### 2.3 FreeRTOS 任务划分

表2

| 任务名 | 栈大小（字） | 优先级 | 执行周期 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensors | 512 | 3（最高） | 200ms | 轮询 MAX30102/MPU6050/DS18B20，调用算法处理 |
| Display | 512 | 2 | 50ms | 按键消抖检测、页面轮转、OLED 脏标记刷新 |
| Voice | 384 | 2 | 100ms | 轮询 UART2 接收 ASR PRO 单字节命令并分发 |
| BT | 384 | 2 | 20ms | 轮询 UART1 收 AT/CAL/TIME 命令，每 2s 上报 JSON |

优先级设计理由：MAX30102 内部 FIFO 只有 32 个样本位，100Hz 采样率下约 320ms 就会溢出。Sensors 任务设为最高优先级 3，即使其他 3 个任务同时就绪也不会抢占它，保证 PPG 数据不丢失。

### 2.4 系统数据流

MAX30102 ──I2C1──→ MAX30102_ReadData() ──→ PPG_ProcessSamples()

│

┌─ 高通滤波(0.5Hz) + 低通滤波(5Hz)

├─ 动态阈值峰值检测

├─ 峰间间隔 → 心率(BPM) + EMA平滑

└─ R-ratio → SpO₂(%) + EMA平滑

│

MPU6050  ──I2C1──→ MPU6050_ReadData() ──→ Step_ProcessAccel()

│

┌─ 重力分离（EMA α=0.98）

├─ 自适应阈值步态检测

└─ 步频分类 → 运动状态

│

DS18B20 ──1-Wire─→ DS18B20_ReadData() ──→ Compensate_Temperature()

│   ↑ 环境温度参考

MPU6050(芯片温度) ──────────────────────────────┘

│

DS1302  ──GPIO───→ DS1302_ReadTime() ────────────┘

│

┌────────────────────┘

│

┌───────┴───────┐

│  全局变量出口  │

│  g_temperature│

│  Get_HeartRate│

│  Get_SpO2()   │

│  Get_StepCount│

└───────┬───────┘

│

┌─────────────┼─────────────┐

│             │             │

vTaskDisplay  vTaskBT     vTaskVoice

(OLED显示)    (蓝牙JSON)  (语音响应/翻页)

## 第3章 硬件设计说明

### 3.1 主控选型：STM32F103C8T6

表3

| 参数 | 规格 | 对本项目的意义 |
| --- | --- | --- |
| 内核 | ARM Cortex-M3 @ 72MHz | 足够处理 100Hz PPG 信号的实时滤波和峰值检测 |
| Flash | 64KB | 本项目编译后约 35KB，余量充足 |
| SRAM | 20KB | FreeRTOS 堆 15KB + 任务栈 1.8KB + 全局缓冲 3KB，合计约 20KB |
| I2C | 2 路 | 恰好满足双总线架构（I2C1 传感器 + I2C2 OLED） |
| USART | 3 路 | USART1（蓝牙+调试）、USART2（语音），USART3 预留 |
| GPIO | 37 个 | 本项目使用 16 个，余量充足 |
| 工作电压 | 2.0V–3.6V | 与所有传感器模块电平兼容（3.3V） |
| 封装 | LQFP-48 | 手工焊接可行，适合原型开发 |

选型理由：STM32F103C8T6 是嵌入式课程设计领域最成熟的平台之一。其标准外设库文档齐全，FreeRTOS 官方支持 Cortex-M3 移植，I2C/USART/GPIO 等外设恰好覆盖本项目全部需求，无需外接扩展芯片。

### 3.2 传感器选型与接口

表4

| 传感器 | 型号 | 通信接口 | 测量参数 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPG 心率血氧 | MAX30102 | I2C（400kHz） | 心率、SpO₂ | 100Hz 采样率，18-bit ADC，IR+Red 双波长 |
| 六轴 IMU | MPU6050 | I2C（400kHz） | 三轴加速度 | ±2g 量程，16-bit ADC，16384 LSB/g |
| 数字温度 | DS18B20 | 1-Wire | 皮肤温度 | 12-bit 分辨率，±0.5°C 精度，CRC 校验 |
| RTC 时钟 | DS1302 | 三线 SPI-like | 年月日时分秒 | 带 2032 纽扣电池座，掉电保持 |
| OLED 显示 | SSD1306 | I2C（400kHz） | 128×64 单色 | 1KB 帧缓冲，I2C 地址 0x3C |
| 蓝牙 | HC-05 | UART（9600bps） | 无线数据传输 | 蓝牙 2.0，透传模式，AT 指令配置 |
| 语音识别 | ASR PRO | UART（9600bps） | 离线语音命令 | 9 条命令，单字节编码 |

### 3.3 I2C 双总线设计

表5

| 总线 | SCL | SDA | 挂载设备 | 上拉电阻 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C1 | PB6 | PB7 | MAX30102 + MPU6050 | 4.7kΩ × 2 | 共享总线，Mutex 保护，100kHz 时钟 |
| I2C2 | PB10 | PB11 | SSD1306 OLED | 4.7kΩ × 2 | 独占总线，无竞争，100kHz 时钟 |

双总线理由：

MAX30102 以 100Hz 采样率运行，每次读取最多 192 字节。若 OLED 也挂在 I2C1，每 500ms 刷新 1KB 帧缓冲会占用约 80ms 总线时间，导致 PPG FIFO 读取延迟超过 320ms 溢出窗口。将 OLED 独立到 I2C2 彻底消除这一问题。

### 3.4 系统引脚总表

表6

| STM32 引脚 | 连接设备 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA0 | DS18B20 DQ | 1-Wire 数据 | 需 4.7kΩ 上拉到 3.3V |
| PA2 | ASR PRO RX | USART2 TX | 语音模块接收 |
| PA3 | ASR PRO TX | USART2 RX | 语音模块发送 |
| PA9 | HC-05 RX | USART1 TX | 蓝牙+调试输出 |
| PA10 | HC-05 TX | USART1 RX | 蓝牙接收 |
| PB1 | DS1302 CLK | RTC 时钟线 | — |
| PB6 | MAX30102+MPU6050 SCL | I2C1 时钟 | 4.7kΩ 上拉 |
| PB7 | MAX30102+MPU6050 SDA | I2C1 数据 | 4.7kΩ 上拉 |
| PB8 | 板载蜂鸣器 | GPIO 输出 | 低电平静音 |
| PB9 | DS1302 CE | RTC 使能 | — |
| PB10 | SSD1306 SCL | I2C2 时钟 | 4.7kΩ 上拉 |
| PB11 | SSD1306 SDA | I2C2 数据 | 4.7kΩ 上拉 |
| PB12 | DS1302 DAT | RTC 数据线 | — |
| PE3 | 按键 K2 | 向后翻页 | 内部上拉，按下为低 |
| PE4 | 按键 K1 | 向前翻页 | 内部上拉，按下为低 |

## 第4章 软件设计说明

### 4.1 启动流程

系统上电后 main() 函数按以下顺序初始化：

步骤1: SystemInit() + Systick_Init()      ← 内核时钟 72MHz, SysTick 1ms

步骤2: I2C_HAL_Init() + I2C2_Init()       ← 两条 I2C 总线, 创建互斥锁

UART1_Init(115200)                 ← 调试串口（后续 HC-05 重配为 9600）

步骤3: PPG_Init()                          ← 计算滤波系数 α_lp, α_hp

步骤4: MAX30102_Init() / MPU6050_Init()    ← 传感器寄存器配置

DS18B20_Init() / DS1302_Init()

步骤5: OLED_Init() / Keys_Init()           ← 外设初始化

HC05_Init(9600) / ASR_Init(9600)

步骤6: DS1302_SelfTest()                   ← RTC 自检（通信 + RAM + WP）

步骤7: DS1302_ReadTime()                   ← 读取并打印当前时间（验证用）

步骤8: xTaskCreate() × 4                   ← 创建 FreeRTOS 任务

步骤9: vTaskStartScheduler()               ← 启动调度器, 永不返回

设计要点：

- PPG_Init() 在传感器 Init 之前调用，确保 MAX30102 产出第一个样本时滤波器已就绪

- 调试串口初始为 115200 bps，HC05_Init() 内部会尝试 9600→38400→115200→57600→19200 自动探测蓝牙波特率

- DS1302 自检在 OLED 显示之前执行，自检结果通过串口输出，不依赖屏幕

### 4.2 vTaskSensors — 传感器采集任务（200ms, 优先级3）

设计思路：所有传感器在同一个任务中顺序读取，避免跨任务共享 I2C 总线的复杂性。DS18B20 因 750ms 转换时间限制，采用分频计数实现 800ms 读取周期。

static void vTaskSensors(void *pvParameters)

{

static uint8_t ds18b20_tick = 0;

for (;;) {

/* ① MAX30102: 读取 FIFO → 内部自动调用 PPG_ProcessSamples() */

{

int32_t  ir_buf[MAX30102_BUF_LEN];     // 栈上分配, 128 元素

int32_t  red_buf[MAX30102_BUF_LEN];

uint16_t count = MAX30102_BUF_LEN;

MAX30102_ReadData(ir_buf, red_buf, &count);

// ReadData 内部: 读FIFO指针 → 批量读原始数据 → 18-bit解码

//              → 输出到调用方缓冲区 → PPG_ProcessSamples()

}

/* ② MPU6050: 一次 I2C 读 8 字节 (加速度6 + 温度2) */

int16_t ax = 0, ay = 0, az = 0;

float   chip_temp = MPU6050_TEMP_FALLBACK;  // 默认 25°C (I2C 失败时)

if (MPU6050_ReadData(&ax, &ay, &az, &chip_temp) == 0) {

Step_ProcessAccel(ax, ay, az);

}

/* ③ DS18B20: 两步异步操作 (转换 → 等待 3 周期 → 读取) */

if (ds18b20_tick == 0) {

DS18B20_StartConversion();      // 发送 0xCC 0x44, 启动 750ms 转换

} else if (ds18b20_tick >= 4) {      // 4×200ms = 800ms ≥ 750ms

float skin_temp;

if (DS18B20_ReadData(&skin_temp) == 0) {

g_temperature = Compensate_Temperature(skin_temp, chip_temp);

g_temp_valid  = 1;          // 标记数据有效, 供 Display/BT 读取

}

ds18b20_tick = 0;

continue;   // 跳过 vTaskDelay, 立即开始下一轮转换

}

ds18b20_tick++;

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));     // 阻塞 200ms, 让出 CPU

}

}

MAX30102 缓冲区在栈上分配：每个周期进入 {} 块时在栈上创建 128×2×4 = 1024 字节缓冲区，离开块时自动回收。这样做避免了全局静态缓冲区的并发访问问题。

DS18B20 异步转换模式：vTaskDelay(200ms) 本身提供了自然的时间间隔。ds18b20_tick 从 0 计数到 4（4×200ms = 800ms），超过 DS18B20 12-bit 转换所需的 750ms，保证读取时数据已就绪。

### 4.3 PPG 信号处理管线（algorithms.c 核心算法）

这是整个项目计算密集度最高的模块。原始 PPG 信号经过五级处理得到心率和血氧值：

MAX30102 FIFO (IR+Red raw)

│

▼

┌─────────────┐

│ ① 带通滤波   │  高通 0.5Hz (去直流) + 低通 5Hz (去毛刺)

│   一阶 IIR   │  y_hp[n] = α_hp × (y_hp[n-1] + x[n] - x[n-1])

│              │  y_lp[n] = y_lp[n-1] + α_lp × (y_hp[n] - y_lp[n-1])

└──────┬──────┘

│ 滤波后波形

▼

┌─────────────┐

│ ② 动态阈值  │  threshold = mean + 0.8 × stddev

│   峰值检测   │  满足 filtered[i] > threshold 且为局部最大值 → 峰值

└──────┬──────┘

│ 峰值时间序列

▼

┌─────────────┐

│ ③ 心率计算  │  avg_period = mean(峰间间隔) / 100Hz

│              │  HR = 60 / avg_period → 合理性检查(0.3-2.0s)

└──────┬──────┘

│ 原始心率 (波动大)

▼

┌─────────────┐

│ ④ EMA 平滑  │  ema_hr = 0.15 × new_hr + 0.85 × ema_hr

│   α = 0.15  │  数字不会剧烈跳动, 每次只接受 15% 新信息

└──────┬──────┘

│ 最终心率 BPM

▼

┌─────────────┐

│ ⑤ SpO₂ 计算 │  R = (AC_red/DC_red) / (AC_ir/DC_ir)

│              │  SpO₂ = 110 - 25 × R → [50, 100] 裁剪

└─────────────┘

│

最终: 心率(int) + 血氧(int)

#### 4.3.1 IIR 滤波系数计算

void PPG_Init(void)

{

float rc_lp = 1.0f / (2.0f × 3.1415926535f × 5.0f);  // LP 时间常数 (5Hz)

float rc_hp = 1.0f / (2.0f × 3.1415926535f × 0.5f);  // HP 时间常数 (0.5Hz)

float dt    = 1.0f / 100.0f;                          // 采样间隔 (100Hz)

alpha_lp = dt / (rc_lp + dt);   // 低通平滑系数

alpha_hp = dt / (rc_hp + dt);   // 高通平滑系数

}

设计要点：滤波系数在 Init 中预计算，避免每个样本重复计算 1/(2πfc)，节省 CPU 时间。截止频率 0.5Hz（HP）和 5Hz（LP）构成带通滤波器，恰好覆盖正常人静息心率范围（30–200 BPM = 0.5–3.3Hz）。

#### 4.3.2 动态阈值峰值检测

float mean = calc_mean(filtered, N);          // 窗口均值

float stdv = calc_std(filtered, N, mean);     // 窗口标准差（反映信号幅度）

float thresh = mean + 0.8f × stdv;           // 动态阈值

for (uint16_t i = 1; i < N - 1; i++) {

if (filtered[i] > thresh &&               // ① 高于阈值

filtered[i] > filtered[i - 1] &&      // ② 比左边高 (上升沿)

filtered[i] > filtered[i + 1]) {      // ③ 比右边高 (下降沿) → 局部峰值

uint32_t abs_idx = ppg_total - N + i;          // 转换为全局索引

uint32_t min_dist = (uint32_t)(0.4f × 100.0f); // 最小峰间距 = 40 样本

if (peak_count == 0 ||

abs_idx > peak_times[(peak_count - 1) % MAX_PEAKS] + min_dist) {

add_peak(abs_idx);  // 记录峰值时刻, 最多保留 32 个

}

}

}

为什么用 mean + 0.8 × std 而非固定值：不同人的手指厚度、肤色、按压力度导致 PPG 信号幅度差异可达 5 倍。动态阈值自动适应每个人的信号特征，无需手动校准。

最小峰间距 40 样本（400ms）：对应 150 BPM 上限，有效过滤 PPG 波形的重搏切迹（dicrotic notch）造成的假峰。

#### 4.3.3 EMA 平滑（α = 0.15）

// 每个 PPG 处理周期结束时

if (new_hr > 0) {

if (ema_hr == 0.0f) ema_hr = (float)new_hr;  // 首次直接赋值，避免从 0 爬升

ema_hr = 0.15f × (float)new_hr + 0.85f × ema_hr;

hr = (int)(ema_hr + 0.5f);  // 四舍五入

}

α = 0.15 的含义：每次更新只接受 15% 的新测量值、保留 85% 的历史值。假设真实心率从 70 突变为 80：第 1 次 → 71.5，第 2 次 → 72.8，第 5 次 → 77.4，约 10 次（2 秒）后稳定在 80 附近。变化平滑不跳跃，同时能跟上真实变化。

### 4.4 计步算法（Step_ProcessAccel）

#### 4.4.1 重力分离

float mag = sqrtf((float)ax×ax + (float)ay×ay + (float)az×az); // 加速度幅值

if (grav == 0.0f) grav = mag;                           // 首次初始化

grav = 0.98f × grav + 0.02f × mag;                      // 重力缓慢追踪

float acc = mag - grav;                                  // 运动加速度 = 总幅值 − 重力

重力 EMA 系数 0.98：每次只更新 2%，重力估计像一个"迟钝的朋友"，不会被短暂的甩手动作迷惑，但能跟上姿态的缓慢变化（如手臂从垂放到抬起）。

#### 4.4.2 自适应阈值 + 步态检测

thr = 0.995f × thr + 0.005f × fabsf(acc);   // 阈值缓慢自适应

if (acc > thr && (now - last_step) > 400) {  // 超阈值 + 距上步 ≥ 400ms

steps++;                                  // 计一步

last_step = now;

}

最小间隔 400ms = 最大步频 150 步/分钟，有效过滤抖动和伪步。

#### 4.4.3 运动状态分类

表7

| 状态 | 判定条件 | 阈值 |
| --- | --- | --- |
| RUNNING | 有近期步数 且 步频 > 120 步/分钟 | 步/分钟 |
| WALKING | 有近期步数 且 步频 40–120 步/分钟 | 步/分钟 |
| SHAKING | 无步数 > 2 秒 且 晃动能量 > 400 | 能量单位 |
| UNKNOWN | 无步数 且 晃动能量小 | — |

### 4.5 体温补偿算法

float Compensate_Temperature(float raw_temp, float ambient_temp)

{

float delta = ambient_temp - 25.0f;                   // 环境温差（相对 25°C）

float offset = 2.5f - 0.05f × delta;                  // 补偿量公式

if (offset < 1.0f) offset = 1.0f;                     // 最少补 1°C

if (offset > 3.5f) offset = 3.5f;                     // 最多补 3.5°C

return raw_temp + offset;

}

补偿公式：核心体温 = 皮肤温度 + (2.5 − 0.05 × (环境温度 − 25))

环境温度参考来自 MPU6050 芯片内部温度传感器（读取加速度数据时顺带读取，不增加 I2C 事务）。

### 4.6 I2C 硬件抽象层设计

i2c_hal.c 是整个驱动层的基础。核心是一个通用事务函数 i2c_xfer()，处理完整的 I2C 读写序列：

i2c_xfer(I2Cx, mutex, dev_addr, reg, data, len, is_read):

① i2c_lock(mutex)          ← 拿互斥锁, 最多等 100ms

② START → Send 7-bit addr  ← 发送设备地址 (写方向)

③ Send reg address         ← 发送寄存器地址

④ if read:

Repeated START        ← 重复起始条件

Send addr (read)      ← 发送设备地址 (读方向)

Read len bytes        ← 连续读 len 个字节

else:

Write len bytes       ← 连续写 len 个字节

⑤ STOP

⑥ 如果失败: I2C_GenerateSTOP + i2c_bus_reset (DeInit→ReInit)

⑦ i2c_unlock(mutex)

关键设计特性：

表8

| 特性 | 实现 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 互斥锁保护 | `xSemaphoreTake(mtx, 100ms)` | 防止 I2C1 上 MAX30102 和 MPU6050 并发访问 |
| 超时机制 | 每个状态等待最多 50ms | 防止从设备死机导致永久阻塞 |
| 总线复位 | `I2C_DeInit → I2C_Init` | 通信失败后自恢复，防止 SDA 线被拉死 |
| 函数统一 | 4 个公开函数都是 `i2c_xfer` 的薄封装 | 消除重复代码，修改一处影响全部 |

### 4.7 HC-05 蓝牙协议

#### 4.7.1 自动波特率探测

void HC05_Init(uint32_t baud)

{

if (hc05_try_baud(baud) == 0) return;  // 尝试用户指定波特率

// 失败则遍历常见波特率: 38400 → 115200 → 57600 → 19200

static const uint32_t fallbacks[] = {38400, 115200, 57600, 19200};

for (int i = 0; i < 4; i++) {

if (hc05_try_baud(fallbacks[i]) == 0) {

// 发送 AT+UART 命令将模块永久设为用户指定波特率

snprintf(cmd, sizeof(cmd), "AT+UART=%lu,0,0\r\n", baud);

UART1_Send(cmd, strlen(cmd));

Delay_ms(200);

UART1_Init(baud);  // 重配本地 UART 为新波特率

return;

}

}

UART1_Init(baud);  // 全部失败, 硬上

}

设计理由：你不知道上一个使用者把 HC-05 设成了什么波特率。自动探测链保证在任何常见波特率下都能找到模块并重新配置。

#### 4.7.2 JSON 数据上报

每 2 秒自动发送一条 JSON：

{"hr":72,"spo2":98,"steps":1234,"temp":36.50}

表9

| 字段 | 含义 | 单位 | 无效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| hr | 心率 | BPM | 0 |
| spo2 | 血氧饱和度 | % | 0 |
| steps | 累计步数 | 步 | — |
| temp | 补偿后体温 | °C | 0.00 |

#### 4.7.3 蓝牙指令

表10

| 指令格式 | 功能 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| `CAL A B` | 设置 SpO₂ 校准参数 | `CAL 110 25` |
| `TIME HH:MM:SS DD/MM/YY` | 设置 RTC 时间 | `TIME 14:30:00 21/05/26` |

UART Overrun Error 处理：每次 HC05_Process() 进入时先检查并清除 ORE 标志。UART 硬件在接收缓冲区溢出后会置 ORE 并停止接收——不清除则后续数据全部丢失。

### 4.8 ASR PRO 语音命令分发

ASR PRO 离线语音模块通过 UART2 发送单字节命令码。ASR_ProcessUART() 采用 switch-case 分发：

表11

| 命令码 | 宏定义 | 功能 | 响应动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | ASR_CMD_HR | 查看心率 | OLED_ShowHeartRate(Get_HeartRate()) |
| 0x02 | ASR_CMD_STEPS | 查看步数 | OLED_ShowSteps(Get_StepCount()) |
| 0x03 | ASR_CMD_STEPRST | 归零步数 | Reset_StepCount() + 刷新显示 |
| 0x04 | ASR_CMD_SPO2 | 查看血氧 | OLED_ShowSpO2(Get_SpO2()) |
| 0x05 | ASR_CMD_TEMP | 查看体温 | 直接画体温页面 |
| 0x06 | ASR_CMD_TIME | 查看时间 | 直接画时间页面 |
| 0x07 | ASR_CMD_MAIN | 显示主页 | OLED_ShowMainPage() |
| 0x08 | ASR_CMD_NEXT | 下一页 | 设置 g_page_advance = 1 |
| 0x09 | ASR_CMD_ACTIVITY | 查看状态 | 显示运动状态 |

任务间通信模式：ASR 任务设置 g_page_advance = 1（volatile 全局变量），Display 任务在轮询时检测并清零。这是最简单的任务间信号传递方式，适合低频事件（翻页）。

### 4.9 OLED 显示优化

采用帧缓冲 + 脏标记双缓冲策略：

static uint8_t framebuf[8][128];  // 8 页 × 128 列 = 1KB 显存镜像

static uint8_t dirty[8];          // 标记哪些页需要刷新

void OLED_Flush(void)

{

for (uint8_t page = 0; page < 8; page++) {

if (!dirty[page]) continue;     // ← 干净的页跳过, 节省 I2C 时间

write_cmd(0xB0 + page);         // 选择页地址

write_cmd(0x00); write_cmd(0x10); // 列地址 = 0

write_data(framebuf[page], 128);  // 整页发送

dirty[page] = 0;

}

}

优化效果：最坏情况（全屏刷新）= 1024 字节 ≈ 80ms I2C 时间；典型情况（只改一行字）= 128 字节 ≈ 10ms。

## 第5章 接口定义

### 5.1 系统引脚定义

见第 3.4 节引脚总表。

### 5.2 I2C 通信协议

表12

| 参数 | I2C1 | I2C2 |
| --- | --- | --- |
| 时钟频率 | 100kHz（标准模式） | 100kHz |
| 寻址模式 | 7-bit | 7-bit |
| 占空比 | 2:1（快速模式兼容） | 2:1 |
| 超时 | 50ms/状态 | 50ms/状态 |
| 错误恢复 | DeInit→ReInit 总线复位 | 同 |

I2C 设备地址表：

表13

| 设备 | 7-bit 地址 | 8-bit 写地址 | 总线 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAX30102 | 0x57 | 0xAE | I2C1 |
| MPU6050 | 0x68 | 0xD0 | I2C1 |
| SSD1306 | 0x3C | 0x78 | I2C2 |

### 5.3 UART 通信协议

表14

| 参数 | USART1（蓝牙+调试） | USART2（语音） |
| --- | --- | --- |
| 波特率 | 9600（蓝牙）/ 115200（调试） | 9600 |
| 数据位 | 8 | 8 |
| 停止位 | 1 | 1 |
| 校验位 | 无 | 无 |
| 流控 | 无 | 无 |

### 5.4 1-Wire 通信协议（DS18B20）

表15

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总线模式 | 外部供电（三线制） | VCC + DQ + GND |
| 上拉电阻 | 4.7kΩ | DQ 到 3.3V |
| 转换时间 | ≤750ms（12-bit） | 此期间总线空闲 |
| ROM 命令 | 0xCC（Skip ROM） | 单设备模式 |
| 功能命令 | 0x44（Convert T）/ 0xBE（Read Scratchpad） | — |
| CRC | CRC-8-Dallas/Maxim | 多项式 0x8C |
| 时序保护 | `taskENTER_CRITICAL()` | 关任务切换，保证 μs 级时序 |

### 5.5 蓝牙 JSON 数据格式

上报频率：每 2000ms 一次

JSON 结构：

{

"hr": 72,

"spo2": 98,

"steps": 1234,

"temp": 36.50

}

表16

| 字段 | 类型 | 范围 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hr | int | 0–255 | BPM | 0 = 无有效信号 |
| spo2 | int | 0–100 | % | 0 = 无有效信号，正常 95–100 |
| steps | int | 0–65535 | 步 | 累计值，可语音命令清零 |
| temp | float | 0.00–50.00 | °C | 0.00 = 体温数据无效 |

### 5.6 全局变量接口

跨任务的共享数据通过 crouse.h/globals.h 声明：

表17

| 变量 | 类型 | 写入方 | 读取方 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g_temperature | volatile float | vTaskSensors | Display/BT 任务 | 补偿后体温 |
| g_temp_valid | volatile int | vTaskSensors | Display/BT 任务 | 1=数据有效 |
| g_page_advance | volatile int | Voice 任务 | Display 任务 | 1=请求翻页 |

其他数据通过函数接口获取（而非全局变量）：

- Get_HeartRate() → 心率

- Get_SpO2() → 血氧

- Get_StepCount() → 步数

- DS1302_ReadTime(&tm) → RTC 时间

## 第6章 性能指标与测试方法

### 6.1 核心性能指标

表18

| 指标 | 目标值 | 实测条件 |
| --- | --- | --- |
| 心率测量范围 | 30–200 BPM | 算法逻辑限幅，PPG_PERIOD_MIN/MAX |
| 心率刷新率 | ~5 秒（首次） / ~2 秒（跟踪中） | 100Hz 采样 + 200 样本窗口 |
| SpO₂ 测量范围 | 50–100% | 算法裁剪限幅 |
| 温度测量精度 | ±0.5°C（传感器）+ 补偿误差 | DS18B20 规格 |
| 计步最小间隔 | 400ms（≤150 步/分钟） | 软件限幅防连触发 |
| OLED 刷新率 | 500ms（自动）/ 立即（按键触发） | 10 × 50ms Display 周期 |
| 蓝牙上报周期 | 2000ms | Systick 计时 |
| 系统任务周期抖动 | < ±10ms | Cortex-M3 @ 72MHz + 1ms tick |
| MAX30102 FIFO 读取延迟 | < 200ms（200ms Sensors 周期） | FIFO 深 32, 320ms 溢出窗口 |

### 6.2 测试方法

表19

| 测试项 | 测试方法 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 传感器初始化 | 上电后通过 UART1 输出自检结果 | 所有 Init() 返回 0，OLED 显示默认页面 |
| DS1302 自检 | `DS1302_SelfTest()` 通过串口输出 | 返回 0（"DS1302: OK"） |
| 心率功能 | 手指静置 MAX30102 上 30 秒 | OLED 显示稳定心率值（±5 BPM 波动） |
| 血氧功能 | 同心率测试，对比商用血氧仪 | 偏差不超过 ±3%（同条件） |
| 计步功能 | 佩戴手环步行 100 步并人工计数 | 计步误差 < ±5 步 |
| 体温功能 | DS18B20 紧贴皮肤，对比体温计 | 偏差不超过 ±0.5°C |
| 蓝牙传输 | 手机蓝牙串口 APP 连接 HC-05 | 每 2 秒收到完整 JSON 包 |
| 语音控制 | 说出预设词条 | 屏幕正确响应（翻页/显示对应数据） |
| 按键操作 | 分别按下 PE3/PE4 键 | 页面正确上下翻，无连跳 |
| 长时间运行 | 连续运行 2 小时 | 无堆栈溢出、无死机、无数据异常 |

## 第7章 可靠性与安全性设计

### 7.1 看门狗

FreeRTOS 未启用硬件独立看门狗（IWDG），但通过以下机制保证系统可靠性：

表20

| 机制 | 实现 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 栈溢出检测 | `configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW=1` | 任务栈溢出时触发 Hook 输出任务名并停机 |
| 任务看门狗 | 四个任务各自周期性执行 | 任一任务死循环不影响其他（抢占式调度） |
| IDLE 任务 | FreeRTOS 自动创建 | 所有任务阻塞时运行，不死机即证明调度器正常 |

栈溢出 Hook 实现：

void vApplicationStackOverflowHook(TaskHandle_t xTask, char *pcTaskName)

{

UART1_Init(115200);  // 重新初始化 UART1 到已知波特率

UART1_Send("STACK OVERFLOW: ", 16);

if (pcTaskName) UART1_Send(pcTaskName, strlen(pcTaskName));

UART1_Send("\r\n", 2);

for (;;) {}  // 停机，等待人工复位

}

### 7.2 I2C 总线异常恢复

每次 I2C 通信失败后，i2c_xfer() 执行以下恢复流程：

I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE)  → 释放总线（防止 SDA 被从设备拉死）

i2c_bus_reset(I2Cx)             → DeInit + ReInit I2C 外设

i2c_unlock(mutex)               → 释放互斥锁（其他任务可继续使用总线）

return -1                       → 向上层报告错误

为什么需要总线复位：I2C 从设备（如 MAX30102）在静电干扰或电压波动时可能进入异常状态，将 SDA 线持续拉低。此时所有后续通信都失败。DeInit→ReInit 将 I2C 外设寄存器恢复为默认值，相当于"拔掉电源重插"。

### 7.3 DS18B20 CRC 校验

每次温度读取后对 9 字节 Scratchpad 进行 CRC-8 校验（多项式 0x8C）：

if (ow_crc8(sp, 9) != 0)

return -1;  // CRC 失败 → 丢弃数据，main.c 检查返回值

CRC 失败时 DS18B20_ReadData 返回 -1，调用方（vTaskSensors）不更新全局温度变量，Display 任务显示 "--.- C"。

### 7.4 1-Wire 时序保护

DS18B20 的 1-Wire 时序精度为微秒级（写 0 需拉低 60–120μs）。FreeRTOS 的任务切换恰好在此时可能打断时序。所有 1-Wire 操作都在临界区内执行：

taskENTER_CRITICAL();       // 关闭任务切换和 SysTick 中断

ow_reset();

ow_write_byte(0xCC);

ow_write_byte(0x44);

taskEXIT_CRITICAL();        // 恢复

进入临界区的时间约 500μs × 3 = 1.5ms，对系统实时性影响可忽略不计。

### 7.5 UART Overrun Error 处理

USART 硬件在接收缓冲区未被及时读取时会设置 Overrun Error（ORE）标志并停止接收。蓝牙和语音任务在每次轮询开始时强制清除：

if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) != RESET) {

(void)USART_ReceiveData(USART1);  // 读取 DR 寄存器清除 ORE 标志

}

### 7.6 信号无效保护

PPG 算法中当信号标准差 < 0.2（无手指或信号太弱）时：

if (stdv < PPG_STD_ACTIVE_MIN) {  // 0.2

hr = 0;       // 心率清零

ema_hr = 0.0f; // EMA 历史清零（避免恢复后数据爬升缓慢）

spo2 = 0;     // 血氧清零

ema_spo2 = 0.0f;

}

这确保"没信号时不乱报数据"，而非持续输出上一个有效值误导用户。

### 7.7 ESD 与硬件保护

表21

| 防护项 | 措施 |
| --- | --- |
| I2C 总线 | SDA/SCL 各接 4.7kΩ 上拉电阻，限制电流 |
| 1-Wire 总线 | PA0 对 3.3V 接 4.7kΩ 上拉，防止浮空 |
| 电源 | 面包板 3.3V 稳压模块供电，输入加 10μF+0.1μF 去耦电容 |
| 传感器模块 | 全部选用带底板的成品模块，芯片级 ESD 已由模块板处理 |

## 第8章 术语与缩略语表

### 8.1 项目专用术语

表22

| 术语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PPG | Photoplethysmography | 光电容积描记术，通过光电手段检测血管容积变化的无创测量方法 |
| SpO₂ | Peripheral Capillary Oxygen Saturation | 经皮血氧饱和度，本项目指通过 PPG 估算的动脉血氧饱和度 |
| R-ratio | — | SpO₂ 计算中的关键参数，R = (AC_red/DC_red) / (AC_ir/DC_ir) |
| EMA | Exponential Moving Average | 指数移动平均，本项目用于心率和血氧值的平滑滤波 |
| IIR | Infinite Impulse Response | 无限冲激响应滤波器，本项目用于 PPG 信号的带通滤波 |
| FIFO | First In, First Out | 先入先出队列，MAX30102 内部 32 深度数据缓冲区 |
| OLED | Organic Light Emitting Diode | 有机发光二极管显示屏 |
| Framebuffer | — | 帧缓冲区，OLED 驱动中在 RAM 中维护的 1KB 显示镜像 |
| Dirty Flag | — | 脏标记，标记 Framebuffer 中被修改过的页 |
| Mutex | Mutual Exclusion | 互斥锁，FreeRTOS 中保护共享资源（如 I2C 总线）的同步原语 |
| Critical Section | — | 临界区，关中断保护的代码段，用于 1-Wire 等时序敏感操作 |
| ORE | Overrun Error | UART 接收溢出错误，硬件在接收缓冲区满时置位并停止接收 |

### 8.2 通用嵌入式缩略语

表23

| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MCU | Microcontroller Unit | 微控制器 |
| RTOS | Real-Time Operating System | 实时操作系统 |
| ISR | Interrupt Service Routine | 中断服务程序 |
| GPIO | General Purpose Input/Output | 通用输入输出 |
| I2C | Inter-Integrated Circuit | 内部集成电路总线 |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | 通用异步收发器 |
| ADC | Analog-to-Digital Converter | 模数转换器 |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | 循环冗余校验 |
| BOM | Bill of Materials | 物料清单 |
| BPM | Beats Per Minute | 每分钟心跳数 |
| RTC | Real-Time Clock | 实时时钟 |
| JSON | JavaScript Object Notation | JSON 数据格式 |
| AT | ATtention | 调制解调器指令集前缀，HC-05 用于配置参数 |
| LSB | Least Significant Bit/Byte | 最低有效位/字节 |

## 附录A：项目文件清单

表24

| 文件 | 行数 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| crouse.c/main.c | 278 | 系统初始化、FreeRTOS 任务定义、启动调度器 |
| crouse.c/algorithms.c | 277 | PPG 信号处理、计步、体温补偿、运动状态分类 |
| crouse.c/max30102.c | 140 | MAX30102 驱动：Init + ReadData（FIFO 读取+解码） |
| crouse.c/mpu6050.c | 57 | MPU6050 驱动：Init + ReadData（加速度+温度批量读） |
| crouse.c/ds18b20.c | 150 | DS18B20 驱动：Init + StartConversion + ReadData（CRC 校验） |
| crouse.c/ds1302.c | 185 | DS1302 驱动：Init + ReadTime + WriteTime + SelfTest |
| crouse.c/i2c_hal.c | 190 | I2C 硬件抽象层：双总线管理、超时、复位、互斥锁 |
| crouse.c/uart_hal.c | 68 | UART 硬件抽象层：USART1/USART2 初始化与发送 |
| crouse.c/oled_ssd1306.c | 149 | SSD1306 OLED 驱动：帧缓冲、脏标记、5 页显示 |
| crouse.c/hc05.c | 111 | HC-05 蓝牙：自动波特率探测、JSON 上报、指令解析 |
| crouse.c/asr_pro.c | 88 | ASR PRO 语音：单字节命令分发 |
| crouse.c/keys.c | 41 | 按键：消抖、防连按 |
| crouse.c/systick.c | 38 | SysTick 延时：μs/ms 级阻塞延时 |

总计：13 个源文件，约 1772 行 C 代码。